## summary
ITEM | DESCRIPTION |  |  | MATLAB case | Remark | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-21
|  | Pass/Fail | Status % |  |  | MATLAB仿真状态 国标标准 | 矩泉测试状态 国标标准 | 锐能微测试状态 国标标准 | MATLAB仿真状态 国标标准 | 矩泉测试状态 国标标准 | 锐能微测试状态 国标标准 | MATLAB仿真状态 国标标准 | 矩泉测试状态 国标标准 | 锐能微测试状态 国标标准 | MATLAB仿真状态 国标标准 | 矩泉测试状态 国标标准 | 锐能微测试状态 国标标准
UPD3688 System Evaluation
1 | 起动 |  |  | — | case不支持
2 | 潜动 |  |  | — | case不支持
3 | 基本误差 |  |  | case00 | case00覆盖，拆case(case00,基波电压幅度为0.4v（typ）) | Fail | Fail | Fail | Fail 全波有效值fail（PF=1,I=1/5000V，-1.4%；PF=0.5L,60Hz,I=1/5000V，-0.528%；PF=0.8C,I=1/5000V，-2.4%） 全波有功pass：-0.023% 全波无功pass：0.0084% 基波有效值fail（PF=1/0.5L/0.8C,I=1/5000V，1/2000V，-8.5926%） 基波有功fail（PF=1/0.5L/0.8C,I=1/5000V，1/2000V，1/1000V，-1.3569%） 基波无功pass：0.0541% | Fail 全波有功：0.12% | Fail 全波有功：0.19% | Fail 全波有效值fail（PF=1,I=1/5000V，-1.4%；PF=0.5L,60Hz,I=1/5000V，-0.528%；PF=0.8C,I=1/5000V，-2.4%） 全波有功pass：-0.023% 全波无功pass：0.0084% 基波有效值fail（PF=1/0.5L/0.8C,I=1/5000V，1/2000V，-8.5926%） 基波有功fail（PF=1/0.5L/0.8C,I=1/5000V，1/2000V，1/1000V，-1.3569%） 基波无功pass：0.0541% | Fail 全波有功：0.12% | Fail 全波有功：0.19% | Fail 全波有效值fail（PF=0.5L，50/60Hz，OSR=128，I=1/2500V，-0.63%；PF=0，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，0.55%；PF=0，60Hz，OSR=128，I=1/2500V，0.57%） 全波有功pass：-0.0041% 全波无功pass：-0.0046% 基波有效值fail（PF=1，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，1/2500V，-7.06%；PF=1，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，-1.3%；PF=0.5L/0.8C，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，-2%；PF=0，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，1/2500V，-6.5%；PF=0，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，-0.87%） 基波有功fail（PF=1，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，1/2500V，1/1000V，-0.68%；PF=1，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，1/2500V，0.17%；PF=0.5L，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，1/2500V，1/1000V，-0.68%；PF=0.5L，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，0.17%；PF=0.8C，50/60Hz，OSR=128，I=1/5000V，1/2500V，-0.43%；PF=0.8C，50/60Hz，OSR=256，I=1/5000V，0.13%） 基波无功pass：-0.057% | Fail 全波有功：0.12% | Fail 全波有功：0.19%
4 | 计时准确度 |  |  | — | rtc，与emu无关
5 | 变差要求 |  |  | case03 | case03 |  | Pass | Pass | 未仿真结束 | Pass 全波有功误差改变量：0.0012% | Pass 全波有功误差改变量：0.0400% | Fail 全波有效值误差改变量fail（PF=1,I=1/80V，0.068%） 全波有功误差改变量fail（PF=1,I=1/80V，0.07%；PF=0.5L,I=1/80V，1/40V，0.136%） 全波无功误差改变量fail（PF=0.5L,I=1/80V，0.056%） 全波有效值误差改变量fail（PF=1/0,I=1/80V,0.068%） 全波有功误差改变量fail（基本全部fail，0.135%） 全波无功误差改变量fail（PF=0.5L/0,I=1/80V,0.06%） | Pass 全波有功误差改变量：0.0012% | Pass 全波有功误差改变量：0.0400% | Fail 全波有效值误差改变量fail（PF=1，50/60Hz，I=1/80V，0.068%） 全波有功误差改变量fail（PF=1，50/60Hz，I=1/80V，0.07%；PF=0.5L，50/60Hz，OSR=128，I=1/80V，1/40V，0.136%） 全波无功误差改变量fail（PF=0.5L，50/60Hz，OSR=128，I=1/80V，0.056%） 全波有效值误差改变量fail（PF=1/0，50/60Hz，I=1/80V，0.068%） 全波有功误差改变量fail（基本全部fail，0.135%） 全波无功误差改变量fail（PF=0.5L/0，50/60Hz，I=1/80V，0.06%） | Pass 全波有功误差改变量：0.0012% | Pass 全波有功误差改变量：0.0400%
6 | 负载电流升降变差 （此项测试电流上升、下降过程中在相同负载点的计量精度改变量，仿真做此测试无法呈现出与测试相同的效果） |  |  | case05 | 加case(从imin~imax：1->1/5000->1) |  | Pass | Fail |  | Pass 全波有功误差改变量：0.0072% | Fail 全波有功误差改变量：0.0345% |  | Pass 全波有功误差改变量：0.0072% | Fail 全波有功误差改变量：0.0345% |  | Pass 全波有功误差改变量：0.0072% | Fail 全波有功误差改变量：0.0345%
7 | 重复性 |  |  | — | 不用测
8 | 频率改变量-1Hz |  |  | case01 | case01(49hz~51hz/59hz~61hz)、case02(45hz~55hz/55hz~65hz) | Fail(case01) | Fail | Fail | Fail 全波有效值pass：-0.16% 全波有功fail（PF=1/0.5L，I=1/500V，-0.46%） 全波无功pass：-0.148% 基波有效值pass：-0.24% 基波有功fail（基本全部fail，-0.49%） 基波无功fail（FP=0.5L，频偏-1Hz，-0.2%） | Fail 全波有功：-0.15120% | Fail 全波有功：0.2% | Fail 全波有效值pass：-0.16% 全波有功fail（PF=1/0.5L，I=1/500V，-0.46%） 全波无功pass：-0.148% 基波有效值pass：-0.24% 基波有功fail（基本全部fail，-0.49%） 基波无功fail（FP=0.5L，频偏-1Hz，-0.2%） | Fail 全波有功：-0.15120% | Fail 全波有功：0.2% | Fail 全波有效值fail（PF=1，50-1Hz，OSR=128，I=1/2500V，-0.9%；PF=1，60-1Hz，OSR=128，I=1/2500V，-0.9%；PF=1，60-1Hz，OSR=256，I=1/2500V，0.6%； PF=0，50-1Hz，OSR=256，I=1/2500V，0.6%） 全波有功fail（PF=1，50-1Hz，OSR=128/256，I=1/2500V，1/1000V，1/500V，-1.3%； PF=1，50+1Hz，OSR=128，I=1/2500V，-0.108%； PF=1，50+1Hz，OSR=256，I=1/2500V，1/1000V，-0.32%； PF=1，60-1Hz，OSR=128/256，I=1/2500V，1/1000V，1/500V，-1.2%； PF=1，60+1Hz，OSR=256，I=1/2500V，1/1000V，-0.3%； PF=0.5L，50-1Hz，OSR=128/256，I=1/1000V，1/500V，-2.6%； PF=0.5L，50+1Hz，OSR=128，I=1/1000V，-0.28%； PF=0.5L，50+1Hz，OSR=256，I=1/1000V，1/500V，-0.7%； PF=0.5L，60-1Hz，OSR=128，I=1/1000V，1/500V，-2.5%； PF=0.5L，60+1Hz/60-1Hz，OSR=256，I=1/1000V，1/500V，1.5%） 全波无功fail（PF=0.5L，50-1Hz/50+1Hz，OSR=128，I=1/1000V，-0.7%；PF=0.5L，50-1Hz，OSR=256，I=1/1000V，0.6%；PF=0.5L，60+1Hz，OSR=128，I=1/1000V，-0.5%） 基波有效值fail：-0.24% 基波有功fail：-0.22% 基波无功fail：-0.7% | Fail 全波有功：-0.15120% | Fail 全波有功：0.2%
| 频率改变量-2~5Hz |  |  | case02 | case01(49hz~51hz/59hz~61hz)、case02(45hz~55hz/55hz~65hz) |  | 未测试 | Fail | 未仿真结束 | 未测试 | Fail 全波有功：-0.2079% | Fail 全波有效值fail（PF=1/0.5L/0，I=1/2500V，-0.8%） 全波有功fail（PF=1，I=1/2500V，-0.9%；PF=0.5L，I=1/2500V，1/1000V，-1.6%） 全波无功fail（PF=0.5L/0，I=1/2500V，-1.3%） 基波有效值fail：-2.9% 基波有功fail：-1.7% 基波无功fail：-1.5% | 未测试 | Fail 全波有功：-0.2079% | Fail 全波有效值fail（PF=1，60-5Hz，osr=256，I=1/2500V，-0.52%； PF=0，50-2Hz，osr=128，I=1/2500V，-0.74%； PF=0，50-5Hz，osr=256，I=1/2500V，-0.5%； PF=0，60-2Hz，osr=128，I=1/2500V，-0.89%； PF=0，60-5Hz，osr=256，I=1/2500V，-0.9%；） 全波有功fail（PF=1，I=1/2500V，-0.9%；PF=0.5L，I=1/1000V，-0.7%） 全波无功fail（PF=0，I=1/2500V，-1.3%） 基波有效值fail：-2.4% 基波有功fail：-1.2% 基波无功fail：-1.5% | 未测试 | Fail 全波有功：-0.2079%
9 | 电压改变量 |  |  | case04 | case00覆盖，拆case(case04，基波电压幅度为0.4v（0.6/0.8/1.2的倍数去扫）) |  | Fail | Fail | Fail 全波有效值pass：0.154% 全波有功pass:-0.058% 全波无功pass：-0.034% 基波有效值pass：-0.0491% 基波有功fail（PF=1/0.5L,I=1/500V,-0.1996%） 基波无功pass：-0.0381% | Fail 全波有功：-0.19300% | Fail 全波有功：+0.22450% | Fail 全波有效值pass：0.154% 全波有功pass:-0.058% 全波无功pass：-0.034% 基波有效值pass：-0.0491% 基波有功fail（PF=1/0.5L,I=1/500V,-0.1996%） 基波无功pass：-0.0381% | Fail 全波有功：-0.19300% | Fail 全波有功：+0.22450% | Fail 全波有效值pass：0.3% 全波有功fail（PF=0.5L，50/60Hz，osr=128,u=0.32V，I=1/1000V，-0.12%） 全波无功pass：-0.06% 基波有效值pass：-0.2% 基波有功fail（PF=1，50/60Hz，osr=128，u=0.32V，I=1/500V，1/1000V，-0.2%；PF=1，50/60Hz，osr=128，u=0.48V，I=1/1000V，-0.11%；PF=1，50/60Hz，osr=256，u=0.32V，I=1/1000V，-0.11%； PF=0.5L，50/60Hz，osr=128，u=0.32V，I=1/500V，1/1000V，-0.4%；PF=0.5L，50/60Hz，osr=128，u=0.48V，I=1/500V，1/1000V，-0.2%；PF=0.5L，50/60Hz，osr=256，u=0.32V，I=1/500V，1/1000V，-0.16%） 基波无功pass：-0.04% | Fail 全波有功：-0.19300% | Fail 全波有功：+0.22450%
10 | 初始固有误差 |  |  | — | 不用测
11 | 负载电流快速改变 |  |  | case06 | 加case(开关交替) |  | Fail | Pass | 需要修改精度检查方式 此测试查看能量累加精度 | Fail 全波有功误差：-0.436% | Pass 全波有功误差：-0.025% | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：-0.7% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：0.9% 基波无功：NA | Fail 全波有功误差：-0.436% | Pass 全波有功误差：-0.025% | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：-0.7% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：0.97% 基波无功：NA | Fail 全波有功误差：-0.436% | Pass 全波有功误差：-0.025%
12 | 电压、电流 中谐波-第五次谐波分量 |  |  | case16 | case16（只测5次），电压电流谐波同时加 | Pass 0.025% | Pass -0.04250% | Fail | Pass 全波有效值：0.0394% 全波有功：0.025% 全波无功：NA 基波有效值：0.0233% 基波有功：0.0525% 基波无功：NA | Pass 全波有功：-0.04250% | Fail 全波有功：-0.71810% | Pass 全波有效值：0.0394% 全波有功：0.025% 全波无功：NA 基波有效值：0.0233% 基波有功：0.0525% 基波无功：NA | Pass 全波有功：-0.04250% | Fail 全波有功：-0.71810% | Pass 全波有效值：0.04% 全波有功：0.025% 全波无功：NA 基波有效值：0.026% 基波有功：0.0525% 基波无功：NA | Pass 全波有功：-0.04250% | Fail 全波有功：-0.71810%
13 | 电压、电流 中谐波-方顶波波形试验 |  |  | case10 | case10，电压电流谐波同时加 |  | Pass | Fail | Pass 全波有效值：0.0138% 全波有功：-0.0079% 全波无功：NA 基波有效值：0.0212% 基波有功：0.0532% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.00470% | Fail 全波有功：+0.26830% | Pass 全波有效值：0.0138% 全波有功：-0.0079% 全波无功：NA 基波有效值：0.0212% 基波有功：0.0532% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.00470% | Fail 全波有功：+0.26830% | Pass 全波有效值：0.018% 全波有功：-0.007% 全波无功：NA 基波有效值：0.023% 基波有功：0.054% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.00470% | Fail 全波有功：+0.26830%
14 | 电压、电流 中谐波-尖顶波波形试验 |  |  | case11 | case11，电压电流谐波同时加 |  | Pass | Fail | Pass 全波有效值：0.0268% 全波有功：-0.0095% 全波无功：NA 基波有效值：0.0211% 基波有功：0.542% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Fail 全波有功：+0.27540% | Pass 全波有效值：0.0268% 全波有功：-0.0095% 全波无功：NA 基波有效值：0.0211% 基波有功：0.542% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Fail 全波有功：+0.27540% | Pass 全波有效值：0.0258% 全波有功：-0.0088% 全波无功：NA 基波有效值：0.0184% 基波有功：0.054% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Fail 全波有功：+0.27540%
15 | 电流电路中间谐波-脉冲串触发波形试验 |  |  | case12 | case12，待讨论（上台体观测），只加电流谐波 |  | Pass | Pass | 测试激励已确认 需要修改精度检查方式 此测试查看能量累加精度 | Pass 全波有功：-0.00310% | Pass 全波有功：-0.03760% | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：-0.35% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：1.1% 基波无功：NA | Pass 全波有功：-0.00310% | Pass 全波有功：-0.03760% | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：全部fail，-0.38% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：全部fail，1.1% 基波无功：NA | Pass 全波有功：-0.00310% | Pass 全波有功：-0.03760%
16 | 电流电路中的奇次谐波-90度相位触发波形试验 |  |  | case13 | case13，待讨论（上台体观测），只加电流谐波 |  | Pass | Pass | Pass 全波有效值：-0.2523% 全波有功：-0.0066% 全波无功：NA 基波有效值：-0.2644% 基波有功：0.0787% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Pass 全波有功：-0.02970% | Pass 全波有效值：-0.2523% 全波有功：-0.0066% 全波无功：NA 基波有效值：-0.2644% 基波有功：0.0787% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Pass 全波有功：-0.02970% | Pass 全波有效值：-0.14% 全波有功：-0.0056% 全波无功：NA 基波有效值：-0.232% 基波有功：0.054% 基波无功：NA | Pass 全波有功：+0.01720% | Pass 全波有功：-0.02970%
17 | 高次谐波试验 |  |  | case15 | case15（电压电流谐波分开加，15次~40次~15次扫） |  | 未测试完 | Pass | Fail 全波有效值fail（I=1/1000V，-0.56%，30~40次电压、电流谐波均fail） 全波有功pass：0.0747% 全波无功：NA 基波有效值pass：-0.27% 基波有功fail（I=1/1000V，-0.2791%，15~40次电压、电流谐波均fail） 基波无功：NA | 未测试完 | Pass 全波有功：-0.0173% | Fail 全波有效值fail（I=1/1000V，-0.56%，30~40次电压、电流谐波均fail） 全波有功pass：0.0747% 全波无功：NA 基波有效值pass：-0.27% 基波有功fail（I=1/1000V，-0.2791%，15~40次电压、电流谐波均fail） 基波无功：NA | 未测试完 | Pass 全波有功：-0.0173% | Fail 全波有效值fail（PF=1，50/60Hz，OSR=256，I=1/1000V，-0.6%，31~40次电流谐波均fail） 全波有功pass：0.0747% 全波无功：NA 基波有效值pass：-0.27% 基波有功fail（PF=1，50/60Hz，OSR=128，I=1/1000V，-0.15%，15~40次电压、电流谐波均fail） 基波无功：NA | 未测试完 | Pass 全波有功：-0.0173%
18 | 直流和偶次谐波-半波整流波形 |  |  | case14 | case14，只加电流谐波 |  | 没有相关组件，未测试 | 没有相关组件，未测试 | 测试激励已确认 需要修改精度检查方式 此测试查看能量累加精度 | 没有相关组件，未测试 | 没有相关组件，未测试 | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：-3.7% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：4% 基波无功：NA | 没有相关组件，未测试 | 没有相关组件，未测试 | Fail 全波有效值：NA 全波有功fail：全部fail，-3.7% 全波无功：NA 基波有效值：NA 基波有功fail：全部fail，4% 基波无功：NA | 没有相关组件，未测试 | 没有相关组件，未测试
19 | 环境温度变化 |  |  | — | 温度补偿-当前方案是模拟侧实现，需与模拟sync信息
20 | 功率测量精度 |  |  | — | 涵盖在case00中（基本误差测试涵盖）
21 | 电流有效值测量精度 |  |  | — | 涵盖在case00中（基本误差测试涵盖）
22 | 频率测量精度 |  |  | — | matlab case不支持过零点检测，需要外包继续提供有效matlab代码
23 | 功率因数测量精度 |  |  | — | matlab case不支持相位测量，需要外包继续提供有效matlab代码
24 | 温度测量精度 |  |  | — | rtc，与emu无关
25 | 全温下 RTC 计时精度 |  |  | — | rtc，与emu无关

## testcase-matlab
编号 | Description | 参数 | [14 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | harmonic_wave_oder （输入谐波阶次） | amp_harmonic_vol (电压谐波幅度) | phase_harmonic_vol (电压谐波相位) | amp_harmonic_current (电流谐波幅度) | phase_harmonic_current (电流谐波相位) | full5_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full5_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full5_P_err (P有功功率误差(‰)) | full5_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
case00 | 基本误差 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/10000（摸底） 1/8000（摸底） 1/5000 1/2500 1/1000 1/400 1/200 1/20（typ） 1/10 1/2 1 | 1/0.5L/0.8C/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2
case01 | 频率改变量-1Hz | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | 49Hz:：2Hz：51Hz 59Hz:：2Hz：61Hz | 1 | 0.4（typ） | 1/5000（摸底） 1/2500 1/1000 1/500 1/20（typ） | 1/0.5L/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2
case02 | 频率改变量-5Hz | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | 45Hz:：3Hz：48Hz 52Hz:：3Hz：58Hz 62Hz:：3Hz：65Hz | 1 | 0.4（typ） | 1/5000（摸底） 1/2500 1/1000 1/500 1/20（typ） | 1/0.5L/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7
case03 | 变差要求 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/5000（摸底） 1/500（摸底） 1/80 1/40 | 1/0.5L/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
case04 | 电压改变量 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ）*（0.6（摸底）/0.8/1.2倍） | 1/5000（摸底） 1/2000（摸底） 1/1000 1/500 1/20（typ） 1 | 1/0.5L/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2
CASE05 | 负载电流升降变差 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/5000 1/2000 1/1000 1/400 1/200 1/20（typ） 1/10 1/2 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1
case06 | 负载电流快速改变 看能量累加 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1
case10 | 电压、电流 中谐波-方顶波波形试验 （电压电路同时加谐波） | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/1000（摸底） 1/80（typ） 1/40 | 非1 | 0 | 0 | 3、5、7、11、13次 | 3.8%、2.4%、1.7%、1.0%、0.8% | 180°、180°、180°、180°、180° | 30%、18%、14%、9%、5% | 0、0、0、0、0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1
case11 | 电压、电流 中谐波-尖顶波波形试验 （电压电路同时加谐波） | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/1000（摸底） 1/80（typ） 1/40 | 非1 | 0 | 0 | 3、5、7、11、13次 | 3.8%、2.4%、1.7%、1.0%、0.8% | 0、180°、0、0、180° | 30%、18%、14%、9%、5% | 180°、0、180°、180°、0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1
case12 | 谐波测试：脉冲串触发波形试验 （只加电流谐波，两个周波接通、两个周波关断） 看能量累加 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/1000（摸底） 1/80（typ） 1/40 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
case13 | 谐波测试：90度相位触发波形试验 （只加电流谐波） | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/1000（摸底） 1/80（typ） 1/40 | 非1 | 0 | 0 | 3：2：29 | 0 | 0 | 52%、18%、18%、10%、10%、7%、7%、5%、5%、3% | 0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1
case14 | 谐波测试：半波整流波形试验 （只加电流谐波） 看能量累加 | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/8 1/4 | 1 | 0 | 0 | 2：2：20 | 0 | 0 | 42%、8%、4%、2%、1%、0.5%、0.25%、0.125%、0.0625%、0.03125% |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
case15 | 谐波测试：高次谐波测试 （15~40次谐波） （电压电流谐波分开加） | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/2000（摸底） 1/1000 1/20（typ） | 1 | 0 | 0 | 15：1：40 （每次只添加单次谐波） | 基波幅度2%(15~40次谐波） | 0 | 基波幅度10%(15~40次谐波） | 0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1
case16 | 电压、电流 中谐波-第五次谐波分量 （电压电路同时加谐波） | 819200Hz（50Hz）/819200*1.2Hz（60Hz） | 50Hz/60Hz（typ） | 128/256 | NA | 1 | 0.4（typ） | 1/1000（摸底） 1/20（typ） 1/10 | 1 | 0 | 0 | 5次 | 基波幅度10% | 0 | 基波幅度40% | 0 | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 5 | 1

## 锐能微校表台测试结果
误差单位% PGA增益16倍 锰铜采样电阻约250uΩ
Imin | Imax | Itr | Ib
0.25A | 60A | 0.5A | 5A
基本误差
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 标准偏差 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 Imin | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.0254 | +0.0173 | 0.0214 | 0.0 | 0.006 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L Imin | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.1446 | +0.0872 | +0.11590 | +0.2 | 0.041 | 不合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C Imin | -0.1,0.1 | 2 | 1 | -0.0523 | -0.0693 | -0.06080 | 0.0 | 0.012 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 Itr | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.0230 | +0.0133 | +0.01820 | 0.0 | 0.007 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L Itr | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.1733 | +0.1590 | +0.16620 | +0.2 | 0.010 | 不合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C Itr | -0.1,0.1 | 2 | 1 | -0.0280 | -0.0377 | -0.03290 | 0.0 | 0.007 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 10Itr | -0.1,0.1 | 2 | 3 | +0.0142 | +0.0150 | +0.01460 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L 10Itr | -0.1,0.1 | 2 | 2 | +0.1715 | +0.1778 | +0.17470 | +0.2 | 0.004 | 不合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C 10Itr | -0.1,0.1 | 2 | 2 | -0.0525 | -0.0500 | -0.05130 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 0.004Ib | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.0736 | -0.0190 | +0.02730 | 0.0 | 0.065 | 合格 |  | 1/12500
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 0.01Ib | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.0112 | +0.0361 | +0.02370 | 0.0 | 0.018 | 合格 |  | 1/5000
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 0.02Ib | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.0708 | +0.0535 | +0.06220 | 0.0 | 0.012 | 合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L 0.02Ib | -0.1,0.1 | 2 | 1 | +0.1700 | +0.1602 | +0.16510 | +0.2 | 0.007 | 不合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C 0.02Ib | -0.1,0.1 | 2 | 1 | -0.0714 | -0.0747 | -0.07310 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 0.5Imax | -0.1,0.1 | 2 | 15 | +0.0250 | +0.0233 | +0.02420 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 0.125
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L 0.5Imax | -0.1,0.1 | 2 | 13 | +0.1888 | +0.1927 | +0.19080 | +0.2 | 0.003 | 不合格 |  | 0.125
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C 0.5Imax | -0.1,0.1 | 2 | 13 | -0.0442 | -0.0442 | -0.04420 | 0.0 | 0.000 | 合格 |  | 0.125
3 | 正向有功,基本误差 | 1.0 Imax | -0.1,0.1 | 2 | 30 | +0.0267 | +0.0283 | +0.02750 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,基本误差 | 0.5L Imax | -0.1,0.1 | 2 | 25 | +0.1863 | +0.1843 | +0.18530 | +0.2 | 0.001 | 不合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,基本误差 | 0.8C Imax | -0.1,0.1 | 2 | 25 | -0.0360 | -0.0360 | -0.03600 | 0.0 | 0.000 | 合格 |  | 0.25
变差要求
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | ErrorLoadTime | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | ErrorKeepTime | 误差改变量 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,误差变差试验 | 1.0 Imin | -0.01,+0.01 | 2 | 1 | 00:01:00 | +0.0142 | -0.0044 | +0.00490 | 0.0 | 00:05:00 | 0.0186 | 不合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,误差变差试验 | 0.5L Imin | -0.01,+0.01 | 2 | 1 | 00:01:00 | +0.1235 | +0.1119 | +0.11770 | +0.2 | 00:05:00 | 0.0116 | 不合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,误差变差试验 | 1.0 Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 1 | 00:01:00 | +0.0113 | +0.0022 | +0.00680 | 0.0 | 00:05:00 | 0.0091 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,误差变差试验 | 0.5L Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 1 | 00:01:00 | +0.1459 | +0.1059 | +0.12590 | +0.2 | 00:05:00 | 0.04 | 不合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,误差变差试验 | 1.0 10Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 3 | 00:01:00 | +0.0117 | +0.0046 | +0.00820 | 0.0 | 00:05:00 | 0.0071 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,误差变差试验 | 0.5L 10Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 2 | 00:01:00 | +0.1453 | +0.1308 | +0.13800 | +0.2 | 00:05:00 | 0.0145 | 不合格 |  | 1/50
负载电流升降变差
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | ErrorLoadTime | 误差1(%)升 | 误差2(%)升 | 误差3(%)升 | 误差4(%)升 | 误差5(%)升 | 平均误差(%)升 | 误差1(%)降 | 误差2(%)降 | 误差3(%)降 | 误差4(%)降 | 误差5(%)降 | 平均误差(%)降 | 平均值 | 化整值 | ErrorKeepTime | 误差改变量 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 Imin | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | +0.0091 | -0.0096 | +0.0494 | +0.0005 | -0.0305 | +0.0038 | +0.0236 | +0.0486 | +0.0193 | +0.0480 | +0.0048 | +0.0289 | +0.01640 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0251 | 不合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 Itr | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | -0.0002 | +0.0385 | +0.0193 | -0.0105 | +0.0253 | +0.0145 | +0.0308 | +0.0180 | +0.0058 | +0.0233 | +0.0288 | +0.0213 | +0.01790 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0068 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 10Itr | -0.02,+0.02 | 2 | 3 | 00:00:00 | +0.0225 | +0.0175 | +0.0225 | +0.0242 | +0.0142 | +0.0202 | +0.0242 | +0.0258 | +0.0283 | +0.0200 | +0.0233 | +0.0243 | +0.02220 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0041 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 0.01Ib | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | +0.0669 | +0.0718 | -0.0363 | -0.0211 | +0.0498 | +0.0262 | +0.0289 | +0.0352 | -0.0519 | -0.0263 | -0.0275 | -0.0083 | +0.00900 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0345 | 不合格 |  | 1/5000
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 0.02Ib | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | -0.0254 | -0.0027 | +0.0677 | +0.0259 | +0.0187 | +0.0168 | -0.0422 | +0.0252 | +0.0139 | -0.0001 | +0.0240 | +0.0042 | +0.01050 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0126 | 合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | 1.0 Imax | -0.02,+0.02 | 2 | 30 | 00:00:00 | +0.0333 | +0.0333 | +0.0350 | +0.0350 | +0.0367 | +0.0347 | +0.0250 | +0.0250 | +0.0250 | +0.0250 | +0.0233 | +0.0247 | +0.02970 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0100 | 合格 |  | 0.25
频率改变量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,1.0 Imin | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.0507 | +0.0306 | +0.0423 | +0.0218 | +0.0384 | +0.03680 | 0.0 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,1.0 Imin | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0636 | -0.0322 | -0.0124 | -0.0492 | -0.0405 | -0.03960 | 0.0 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,0.5L Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.2421 | +0.2054 | +0.1866 | +0.1638 | +0.2225 | +0.20410 | +0.2 | 不合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,0.5L Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.1650 | +0.1598 | +0.1334 | +0.1480 | +0.1477 | +0.15080 | +0.2 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | -0.0516 | -0.0491 | -0.0525 | -0.0516 | -0.0508 | -0.05110 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | +0.0292 | +0.0258 | +0.0250 | +0.0250 | +0.0267 | +0.02630 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 2 | +0.2029 | +0.2004 | +0.2067 | +0.2029 | +0.2054 | +0.20370 | +0.2 | 不合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 2 | +0.1327 | +0.1377 | +0.1414 | +0.1452 | +0.1414 | +0.13970 | +0.2 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 90%fn,1.0 0.01Ib | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.0736 | +0.1565 | +0.1537 | +0.1057 | +0.1353 | +0.12500 | +0.2 | 合格 |  | 1/5000
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 110%fn,1.0 0.01Ib | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0989 | -0.1403 | -0.2077 | -0.1928 | -0.1478 | -0.15750 | -0.2 | 不合格 |  | 1/5000
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 90%fn,1.0 0.02Ib | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.1441 | +0.0747 | +0.1655 | +0.1614 | +0.1723 | +0.14360 | +0.2 | 合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 110%fn,1.0 0.02Ib | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.1808 | -0.2147 | -0.2064 | -0.2375 | -0.2001 | -0.2079 | -0.2 | 不合格 |  | 1/2500
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 30 | +0.0250 | +0.0283 | +0.0283 | +0.0317 | +0.0317 | +0.02900 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 30 | -0.0400 | -0.0400 | -0.0367 | -0.0367 | -0.0367 | -0.03800 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,0.5L Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | +0.2044 | +0.2044 | +0.2084 | +0.2044 | +0.2064 | +0.20560 | +0.2 | 不合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,0.5L Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | +0.1422 | +0.1442 | +0.1442 | +0.1442 | +0.1442 | +0.14380 | +0.2 | 合格 |  | 0.25
电压改变量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,1.0 Imin | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0080 | -0.0112 | +0.0048 | +0.0166 | +0.0009 | +0.00060 | 0.0 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | -0.0125 | -0.0125 | -0.0133 | -0.0142 | -0.0100 | -0.01250 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 27 | -0.0074 | -0.0056 | -0.0019 | -0.0037 | -0.0019 | -0.00410 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,0.5L Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.1680 | +0.1447 | +0.1670 | +0.1447 | +0.1550 | +0.15590 | +0.2 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 2 | +0.1440 | +0.1402 | +0.1440 | +0.1389 | +0.1402 | +0.14150 | +0.2 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,0.5L Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | +0.1522 | +0.1542 | +0.1562 | +0.1562 | +0.1583 | +0.15540 | +0.2 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,1.0 Imin | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0049 | -0.0107 | +0.0039 | -0.0092 | -0.0094 | -0.00610 | 0.0 | 合格 |  | 1/1000
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | +0.0083 | +0.0075 | +0.0075 | +0.0042 | +0.0008 | +0.00570 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 33 | +0.0136 | +0.0167 | +0.0152 | +0.0152 | +0.0167 | +0.01550 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,0.5L Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.2082 | +0.2250 | +0.2212 | +0.2413 | +0.2227 | +0.22370 | +0.2 | 不合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 2 | +0.2255 | +0.2130 | +0.2205 | +0.2117 | +0.2180 | +0.21770 | +0.2 | 不合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,0.5L Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | +0.2225 | +0.2245 | +0.2265 | +0.2245 | +0.2245 | 0.2245 | +0.2 | 不合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,1.0 Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0215 | -0.0257 | -0.0027 | -0.0002 | -0.0040 | -0.01080 | 0.0 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 2 | -0.0150 | -0.0175 | -0.0162 | -0.0225 | -0.0162 | -0.01750 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | -0.0100 | -0.0080 | -0.0060 | -0.0080 | -0.0080 | -0.00800 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,1.0 Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | -0.0085 | -0.0027 | +0.0138 | -0.0265 | -0.0300 | -0.01080 | 0.0 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | -0.0133 | -0.0150 | -0.0183 | -0.0108 | -0.0167 | -0.01480 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 25 | -0.0080 | -0.0080 | -0.0080 | -0.0060 | -0.0060 | -0.00720 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,1.0 Itr | -0.2,0.2 | 5 | 1 | +0.0025 | +0.0425 | -0.0045 | +0.0095 | +0.0043 | +0.01090 | 0.0 | 合格 |  | 1/500
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | +0.0092 | +0.0100 | +0.0108 | +0.0125 | +0.0133 | +0.01120 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,1.0 Imax | -0.2,0.2 | 5 | 34 | +0.0191 | +0.0235 | +0.0250 | +0.0250 | +0.0279 | +0.02410 | 0.0 | 合格 |  | 0.25
负载电流快速改变
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 起始电量 | 电表脉冲数 | 标准表电量 | 终止电量 | 脉冲电量 | 脉冲电量误差 | Pulse_kWhRoundingError | 起止电量 | 起止电量误差 | Dial_kWhRoundingError | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,10s,10s | False | 007025 | 4.39124 | False | 4.39062 | -0.014 | 0.0 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,5s,5s | False | 007025 | 4.39094 | False | 4.39062 | -0.007 | 0.0 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 1/50
3 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,5s,0.5s | False | 007023 | 4.39046 | False | 4.38938 | -0.025 | 0.0 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 1/50
电压、电流 中谐波-第五次谐波分量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-第5次谐波试验 | 1.0 0.5Imax | -0.2,0.2 | 5 | 15 | -0.7181 | -0.7165 | -0.7198 | -0.7181 | -0.7181 | -0.7181 | -0.8 | 不合格 |  | 0.125
电压、电流 中谐波-方顶波波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-方顶波波形试验 | 方顶波,1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 3 | +0.2691 | +0.2674 | 0.2683 | +0.2 | 不合格 |  | 1/50
电压、电流 中谐波-尖顶波波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-尖顶波波形试验 | 1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | +0.2774 | +0.2808 | 0.2724 | +0.2707 | +0.2758 | 0.2754 | +0.2 | 不合格 |  | 1/50
电流电路中间谐波-脉冲串触发波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,谐波影响试验,间谐波-脉冲串触发波形试验 | 1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | -0.0383 | -0.0083 | -0.0233 | -0.0550 | -0.0633 | -0.0376 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
电流电路中的奇次谐波-90度相位触发波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
3 | 正向有功,谐波影响试验,奇次谐波-90度相位触发波形试验 | 1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 5 | 3 | -0.0267 | -0.0350 | -0.0267 | -0.0333 | -0.0267 | -0.0297 | 0.0 | 合格 |  | 1/50
高次谐波试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 影响量误差偏移极限值 | 结论 | 基本误差 | 最大误差 | 最小误差 | 误差改变量
3 | 正向有功,抗其他高次谐波试验 | 1.0 Itr | -0.2,+0.2 | 0.02 | 不合格 |  | +0.0180 | -0.0364 | -0.0364
|  | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
U_15_1 | -0.0074 |  | 1/500
U_16_1 | +0.0053 |  | 1/500
U_17_1 | +0.0180 |  | 1/500
U_18_1 | -0.0072 |  | 1/500
U_19_1 | -0.0115 |  | 1/500
U_20_1 | -0.0059 |  | 1/500
U_21_1 | -0.0057 |  | 1/500
U_22_1 | -0.0055 |  | 1/500
U_23_1 | -0.0005 |  | 1/500
U_24_1 | -0.0154 |  | 1/500
U_25_1 | -0.0173 |  | 1/500
U_26_1 | -0.0290 |  | 1/500
U_27_1 | -0.0185 |  | 1/500
U_28_1 | -0.0188 |  | 1/500
U_29_1 | -0.0265 |  | 1/500
U_30_1 | -0.0275 |  | 1/500
U_31_1 | -0.0158 |  | 1/500
U_32_1 | -0.0215 |  | 1/500
U_33_1 | -0.0084 |  | 1/500
U_34_1 | -0.0107 |  | 1/500
U_35_1 | -0.0152 |  | 1/500
U_36_1 | -0.0224 |  | 1/500
U_37_1 | -0.0136 |  | 1/500
U_38_1 | -0.0191 |  | 1/500
U_39_1 | -0.0275 |  | 1/500
U_40_1 | -0.0357 |  | 1/500
U_40_2 | -0.0245 |  | 1/500
U_39_2 | -0.0120 |  | 1/500
U_38_2 | -0.0274 |  | 1/500
U_37_2 | -0.0259 |  | 1/500
U_36_2 | -0.0167 |  | 1/500
U_35_2 | -0.0255 |  | 1/500
U_34_2 | -0.0364 |  | 1/500
U_33_2 | -0.0219 |  | 1/500
U_32_2 | -0.0277 |  | 1/500
U_31_2 | -0.0170 |  | 1/500
U_30_2 | -0.0340 |  | 1/500
U_29_2 | -0.0270 |  | 1/500
U_28_2 | -0.0227 |  | 1/500
U_27_2 | -0.0322 |  | 1/500
U_26_2 | -0.0123 |  | 1/500
U_25_2 | -0.0127 |  | 1/500
U_24_2 | -0.0229 |  | 1/500
U_23_2 | -0.0201 |  | 1/500
U_22_2 | -0.0130 |  | 1/500
U_21_2 | -0.0223 |  | 1/500
U_20_2 | -0.0266 |  | 1/500
U_19_2 | -0.0183 |  | 1/500
U_18_2 | -0.0212 |  | 1/500
U_17_2 | -0.0044 |  | 1/500
U_16_2 | -0.0166 |  | 1/500
U_15_2 | -0.0168 |  | 1/500
I_15_1 | -0.0297 |  | 1/500
I_16_1 | -0.0215 |  | 1/500
I_17_1 | -0.0345 |  | 1/500
I_18_1 | -0.0157 |  | 1/500
I_19_1 | -0.0243 |  | 1/500
I_20_1 | -0.0268 |  | 1/500
I_21_1 | -0.0318 |  | 1/500
I_22_1 | -0.0100 |  | 1/500
I_23_1 | -0.0068 |  | 1/500
I_24_1 | -0.0258 |  | 1/500
I_25_1 | -0.0168 |  | 1/500
I_26_1 | -0.0148 |  | 1/500
I_27_1 | -0.0213 |  | 1/500
I_28_1 | -0.0160 |  | 1/500
I_29_1 | -0.0175 |  | 1/500
I_30_1 | -0.0153 |  | 1/500
I_31_1 | -0.0040 |  | 1/500
I_32_1 | -0.0257 |  | 1/500
I_33_1 | -0.0020 |  | 1/500
I_34_1 | -0.0210 |  | 1/500
I_35_1 | -0.0222 |  | 1/500
I_36_1 | -0.0153 |  | 1/500
I_37_1 | -0.0123 |  | 1/500
I_38_1 | -0.0082 |  | 1/500
I_39_1 | -0.0147 |  | 1/500
I_40_1 | -0.0080 |  | 1/500
I_40_2 | -0.0142 |  | 1/500
I_39_2 | -0.0190 |  | 1/500
I_38_2 | -0.0143 |  | 1/500
I_37_2 | -0.0162 |  | 1/500
I_36_2 | -0.0117 |  | 1/500
I_35_2 | -0.0147 |  | 1/500
I_34_2 | -0.0017 |  | 1/500
I_33_2 | -0.0023 |  | 1/500
I_32_2 | -0.0058 |  | 1/500
I_31_2 | -0.0215 |  | 1/500
I_30_2 | -0.0103 |  | 1/500
I_29_2 | -0.0093 |  | 1/500
I_28_2 | -0.0100 |  | 1/500
I_27_2 | +0.0115 |  | 1/500
I_26_2 | -0.0140 |  | 1/500
I_25_2 | -0.0080 |  | 1/500
I_24_2 | +0.0033 |  | 1/500
I_23_2 | -0.0083 |  | 1/500
I_22_2 | -0.0208 |  | 1/500
I_21_2 | -0.0193 |  | 1/500
I_20_2 | -0.0108 |  | 1/500
I_19_2 | -0.0080 |  | 1/500
I_18_2 | -0.0237 |  | 1/500
I_17_2 | -0.0085 |  | 1/500
I_16_2 | -0.0087 |  | 1/500
I_15_2 | -0.0265 |  | 1/500
直流和偶次谐波-半波整流波形

## 钜泉校表台测试结果
误差单位% 互感线圈比例2500：1 电阻4Ω PGA2倍
Imin | Imax | Itr | Ib
0.25A | 60A | 0.5A | 5A
基本误差
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 化整值 | 标准偏差 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 Imin | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0358 | +0.0315 | +0.0010 | +0.0170 | +0.0170 | +0.0250 | +0.0211 | +0.0367 | +0.0312 | +0.0128 | +0.02290 | 0.0 | 0.011 | 合格 |  | 0.00128 | 781.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C Imin | -0.2,0.2 | 10 | 1 | -0.0049 | -0.0137 | -0.0068 | -0.0043 | -0.0184 | +0.0070 | +0.0066 | -0.0026 | -0.0177 | -0.0134 | -0.00680 | 0.0 | 0.009 | 合格 |  | 0.00128 | 781.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L Imin | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0989 | +0.1106 | +0.0833 | +0.1069 | +0.0909 | +0.1118 | +0.1017 | +0.0996 | +0.0783 | +0.0979 | +0.09800 | 0.0 | 0.011 | 合格 |  | 0.00128 | 781.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 Itr | -0.2,0.2 | 10 | 1 | -0.0012 | +0.0061 | -0.0016 | -0.0031 | -0.0003 | +0.0006 | +0.0011 | -0.0003 | +0.0016 | -0.0030 | 0.00000 | 0.0 | 0.003 | 合格 |  | 0.00256 | 390.625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C Itr | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0011 | -0.0197 | -0.0236 | -0.0336 | -0.0219 | -0.0411 | -0.0133 | -0.0281 | -0.0355 | -0.0262 | -0.02420 | 0.0 | 0.012 | 合格 |  | 0.00256 | 390.625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L Itr | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0566 | +0.0776 | +0.0780 | +0.0733 | +0.0830 | +0.0547 | +0.0624 | +0.0624 | +0.0655 | +0.0815 | +0.06950 | 0.0 | 0.010 | 合格 |  | 0.00256 | 390.625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 10 | 2 | -0.0109 | -0.0078 | -0.0070 | -0.0055 | -0.0102 | -0.0086 | -0.0102 | -0.0109 | -0.0094 | -0.0102 | -0.00910 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C 10Itr | -0.2,0.2 | 10 | 2 | -0.0258 | -0.0297 | -0.0250 | -0.0242 | -0.0242 | -0.0242 | -0.0227 | -0.0266 | -0.0227 | -0.0234 | -0.02490 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0188 | +0.0172 | +0.0172 | +0.0219 | +0.0156 | +0.0188 | +0.0172 | +0.0156 | +0.0219 | +0.0203 | +0.01850 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 0.5Imax | -0.2,0.2 | 10 | 10 | -0.0250 | -0.0266 | -0.0234 | -0.0234 | -0.0234 | -0.0234 | -0.0250 | -0.0234 | -0.0250 | -0.0219 | -0.02410 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 0.16 | 6.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L 0.5Imax | -0.2,0.2 | 10 | 8 | -0.0586 | -0.0547 | -0.0566 | -0.0566 | -0.0566 | -0.0547 | -0.0566 | -0.0527 | -0.0547 | -0.0527 | -0.05550 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 0.16 | 6.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C 0.5Imax | -0.2,0.2 | 10 | 8 | -0.0176 | -0.0176 | -0.0156 | -0.0176 | -0.0176 | -0.0176 | -0.0156 | -0.0195 | -0.0176 | -0.0195 | -0.01760 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 0.16 | 6.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 10 | 19 | -0.0378 | -0.0411 | -0.0378 | -0.0395 | -0.0395 | -0.0395 | -0.0395 | -0.0395 | -0.0395 | -0.0395 | -0.03930 | 0.0 | 0.001 | 合格 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C Imax | -0.2,0.2 | 10 | 16 | -0.0195 | -0.0215 | -0.0234 | -0.0195 | -0.0215 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0215 | -0.0176 | -0.02030 | 0.0 | 0.002 | 合格 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L Imax | -0.2,0.2 | 10 | 16 | -0.1209 | -0.1229 | -0.1229 | -0.1209 | -0.1229 | -0.1248 | -0.1268 | -0.1209 | -0.1248 | -0.1248 | -0.12330 | -0.2 | 0.002 | 合格 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 0.02Ib | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0765 | +0.0325 | +0.0552 | +0.0795 | +0.0662 | +0.0886 | +0.0486 | +0.0396 | +0.0631 | +0.0578 | +0.06080 | 0.0 | 0.018 | 合格 |  | 0.000512 | 1953.125
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:1.0 0.01Ib | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0228 | +0.0961 | +0.0720 | +0.0699 | +0.0512 | +0.0549 | +0.0739 | +0.0497 | +0.0826 | +0.0429 | +0.06160 | 0.0 | 0.021 | 合格 |  | 0.000256 | 3906.25
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.8C 0.02Ib | -0.2,0.2 | 10 | 1 | -0.0112 | -0.0079 | -0.0101 | +0.0289 | -0.0134 | -0.0356 | -0.0017 | +0.0098 | +0.0140 | +0.0110 | -0.00160 | 0.0 | 0.018 | 合格 |  | 0.000512 | 1953.125
1 | 正向有功,基本误差 | Lb:0.5L 0.02Ib | -0.2,0.2 | 10 | 1 | +0.0979 | +0.0770 | +0.1051 | +0.1076 | +0.0997 | +0.0695 | +0.1127 | +0.1051 | +0.0846 | +0.1391 | +0.09980 | 0.0 | 0.020 | 合格 |  | 0.000512 | 1953.125
变差要求
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | ErrorLoadTime | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | ErrorKeepTime | 误差改变量 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,误差变差试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 2 | 00:01:00 | -0.0273 | -0.0285 | -0.02790 | 0.0 | 00:05:00 | 0.0012 | 合格 |  | 0.0256
1 | 正向有功,误差变差试验 | Lb:0.5L 10Itr | -0.01,+0.01 | 2 | 1 | 00:01:00 | +0.0086 | +0.0078 | +0.00820 | 0.0 | 00:05:00 | 0.0008 | 合格 |  | 0.0256
负载电流升降变差
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | ErrorLoadTime | 误差1(%)升 | 误差2(%)升 | 平均误差(%)升 | 误差1(%)降 | 误差2(%)降 | 平均误差(%)降 | 平均值 | 化整值 | ErrorKeepTime | 误差改变量 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | Lb:1.0 Imin | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | -0.0041 | -0.0111 | -0.0076 | -0.0039 | -0.0257 | -0.0148 | -0.01120 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0072 | 合格 |  | 0.00128
1 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | Lb:1.0 Itr | -0.02,+0.02 | 2 | 1 | 00:00:00 | -0.0320 | -0.0383 | -0.0352 | -0.0247 | -0.0337 | -0.0292 | -0.03220 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0060 | 合格 |  | 0.00256
1 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.02,+0.02 | 2 | 2 | 00:00:00 | -0.0398 | -0.0398 | -0.0398 | -0.0351 | -0.0328 | -0.0340 | -0.03690 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0058 | 合格 |  | 0.0256
1 | 正向有功,负载电流升降变差试验 | Lb:1.0 Imax | -0.02,+0.02 | 2 | 19 | 00:00:00 | -0.0707 | -0.0707 | -0.0707 | -0.0641 | -0.0674 | -0.0658 | -0.06820 | 0.0 | 00:02:00 | 0.0049 | 合格 |  | 0.32
频率改变量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 影响量误差偏移极限值 | 基本误差 | 误差改变量 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:1.0 Imin | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0382 | -0.0389 | -0.03860 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0124 | -0.0510 |  | 0.00128 | 781.25
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0609 | -0.0640 | -0.06250 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | -0.0026 | -0.0599 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 19 | -0.0904 | -0.0904 | -0.09040 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | -0.0340 | -0.0564 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:0.5L Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | +0.0289 | +0.0286 | +0.02880 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0657 | -0.0369 |  | 0.00256 | 390.625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0328 | -0.0390 | -0.03590 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0355 | -0.0714 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 98%fn,Lb:0.5L Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1696 | -0.1735 | -0.17160 | -0.2 | 不合格 | 0.02 | -0.1268 | -0.0448 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:1.0 Imin | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0176 | -0.0070 | -0.01230 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0124 | -0.0247 |  | 0.00128 | 781.25
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0523 | -0.0547 | -0.05350 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | -0.0026 | -0.0509 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 19 | -0.0805 | -0.0805 | -0.08050 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | -0.0340 | -0.0465 |  | 0.32 | 3.125
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:0.5L Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | +0.0086 | +0.0116 | +0.01010 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0657 | -0.0556 |  | 0.00256 | 390.625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0203 | -0.0172 | -0.01880 | 0.0 | 不合格 | 0.02 | +0.0355 | -0.0543 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,抗其他频率改变试验 | 102%fn,Lb:0.5L Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1502 | -0.1521 | -0.1512 | -0.2 | 不合格 | 0.02 | -0.1268 | -0.0244 |  | 0.32 | 3.125
电压改变量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 影响量误差偏移极限值 | 基本误差 | 误差改变量 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:1.0 Imin | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0466 | -0.0483 | -0.04750 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0124 | -0.0599 |  | 0.00128
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0703 | -0.0679 | -0.06910 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0026 | -0.0665 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 17 | -0.1010 | -0.0992 | -0.10010 | -0.2 | 不合格 | 0.03 | -0.0340 | -0.0661 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:0.5L Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0039 | +0.0158 | +0.00600 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0657 | -0.0597 |  | 0.00256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0578 | -0.0531 | -0.05550 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0355 | -0.0910 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 90%Un,Lb:0.5L Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1930 | -0.1930 | -0.193 | -0.2 | 不合格 | 0.03 | -0.1268 | -0.0662 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:1.0 Imin | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0365 | -0.0034 | -0.02000 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0124 | -0.0324 |  | 0.00128
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0461 | -0.0437 | -0.04490 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0026 | -0.0423 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 21 | -0.0714 | -0.0729 | -0.07220 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0340 | -0.0382 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:0.5L Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | +0.0025 | +0.0530 | +0.02780 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0657 | -0.0379 |  | 0.00256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:0.5L 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0187 | -0.0234 | -0.02110 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0355 | -0.0566 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 110%Un,Lb:0.5L Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1541 | -0.1560 | -0.1551 | -0.2 | 合格 | 0.03 | -0.1268 | -0.0283 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,Lb:1.0 Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0726 | -0.0837 | -0.07820 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0081 | -0.0863 |  | 0.00256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0781 | -0.0781 | -0.07810 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0026 | -0.0755 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 80%Un,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1093 | -0.1093 | -0.10930 | -0.2 | 不合格 | 0.03 | -0.0340 | -0.0753 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,Lb:1.0 Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0748 | -0.0668 | -0.07080 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0081 | -0.0789 |  | 0.00256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0749 | -0.0726 | -0.07380 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0026 | -0.0712 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 85%Un,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 16 | -0.1054 | -0.1054 | -0.10540 | -0.2 | 不合格 | 0.03 | -0.0340 | -0.0714 |  | 0.32
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,Lb:1.0 Itr | -0.2,0.2 | 2 | 1 | -0.0269 | -0.0239 | -0.02540 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | +0.0081 | -0.0335 |  | 0.00256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | -0.0375 | -0.0375 | -0.03750 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0026 | -0.0349 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他电压改变试验 | 115%Un,Lb:1.0 Imax | -0.2,0.2 | 2 | 22 | -0.0653 | -0.0653 | -0.06530 | 0.0 | 不合格 | 0.03 | -0.0340 | -0.0313 |  | 0.32
负载电流快速改变
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 起始电量 | 电表脉冲数 | 标准表电量 | 终止电量 | 脉冲电量 | 脉冲电量误差 | Pulse_kWhRoundingError | 起止电量 | 起止电量误差 | Dial_kWhRoundingError | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,10s,10s | False | 004371 | 4.39015 | False | 4.37100 | -0.436 | -0.4 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 0.0256 | 39.0625
1 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,5s,5s | False | 004372 | 4.39153 | False | 4.37200 | -0.445 | -0.4 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 0.0256
1 | 正向有功,抗其他负载电流快速改变试验 | 1.0 10Itr,5s,0.5s | False | 004371 | 4.39054 | False | 4.37100 | -0.445 | -0.4 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0 | 不合格 |  | 0.0256
电压、电流 中谐波-第五次谐波分量
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-第5次谐波试验 | Lb:1.0 0.5Imax | -0.2,0.2 | 2 | 9 | -0.0416 | -0.0434 | -0.04250 | 0.0 | 合格 | 0.025 | 0.16
电压、电流 中谐波-方顶波波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-方顶波波形试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | +0.0047 | +0.0047 | 0.0047 | 0.0 | 合格 |  | 0.0256
电压、电流 中谐波-尖顶波波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,谐波影响试验,谐波-尖顶波波形试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | +0.0188 | +0.0156 | 0.0172 | 0.0 | 合格 |  | 0.0256
电流电路中间谐波-脉冲串触发波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,谐波影响试验,间谐波-脉冲串触发波形试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 1 | 2 | -0.0031 | -0.0031 | 0.0 | 合格 |  |  | 0.0256
电流电路中的奇次谐波-90度相位触发波形试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 次数 | 误差脉冲圈数 | 1 | 2 | 平均值 | 化整值 | 结论 | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
1 | 正向有功,谐波影响试验,奇次谐波-90度相位触发波形试验 | Lb:1.0 10Itr | -0.2,0.2 | 2 | 2 | +0.0172 | +0.0172 | 0.0172 | 0.0 | 合格 |  | 0.0256
高次谐波试验
表位号 | 测试分类 | 项目名称 | 上下限 | 影响量误差偏移极限值 | 结论 | 基本误差 | 最大误差 | 最小误差 | 误差改变量
1 | 正向有功,抗其他高次谐波试验 | Lb:1.0 Itr | -0.2,+0.2 | 0.02 | 不合格 | +0.0081 | -0.0257 | -0.0542 | -0.0623
|  | 仿真结果 | 对应的DSM输入信号幅度
U_15_1 | -0.0468 |  | 0.00256
U_16_1 | -0.0474 |  | 0.00256
U_17_1 | -0.0462 |  | 0.00256
U_18_1 | -0.0451 |  | 0.00256
U_19_1 | -0.0461 |  | 0.00256
U_20_1 | -0.0478 |  | 0.00256
U_21_1 | -0.0532 |  | 0.00256
U_22_1 | -0.0487 |  | 0.00256
U_23_1 | -0.0438 |  | 0.00256
U_24_1 | -0.0536 |  | 0.00256
U_25_1 | -0.0541 |  | 0.00256
U_26_1 | -0.0542 |  | 0.00256
U_27_1 | -0.0514 |  | 0.00256
U_28_1 | -0.0541 |  | 0.00256
U_29_1 | -0.0465 |  | 0.00256
U_30_1 | -0.0511 |  | 0.00256
U_31_1 | -0.0511 |  | 0.00256
U_32_1 | -0.0532 |  | 0.00256
U_33_1 | -0.0438 |  | 0.00256
U_34_1 | -0.0482 |  | 0.00256
U_35_1 | -0.0418 |  | 0.00256
U_36_1 | -0.0498 |  | 0.00256
U_37_1 | -0.0423 |  | 0.00256
U_38_1 | -0.0353 |  | 0.00256
U_39_1 | -0.0383 |  | 0.00256
U_40_1 | -0.0421 |  | 0.00256
U_40_2 | -0.0386 |  | 0.00256
U_39_2 | -0.0327 |  | 0.00256
U_38_2 | -0.0262 |  | 0.00256
U_37_2 | -0.0341 |  | 0.00256
U_36_2 | -0.0257 |  | 0.00256
直流和偶次谐波-半波整流波形

## osr128-PF1
err取最后6组平均值
无补偿仿真结果 | 10：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | -0.032 | -0.105
| 增益值 | [11 empty] | 1 | 1.0001
增益补偿仿真结果 | 5000：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 |  | 72.053 | 11.072
| 偏置值 | [11 empty] | 2.9858e-09 | 4.4288e-07
无补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.075 | -0.147 |  | -0.102 | -0.104 | -0.206
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.073 | -0.145 |  | -0.102 | -0.103 | -0.205
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.055 | -0.127 |  | -0.102 | -0.096 | -0.198
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.032 | -0.105 |  | -0.102 | -0.087 | -0.19
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 0.508 | 0.295 |  | -0.102 | 0.073 | -0.033
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 1.349 | 0.738 |  | -0.102 | 0.257 | 0.14
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 5.008 | 2.07 |  | -0.102 | 0.853 | 0.66
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 16.224 | 4.293 |  | -0.102 | 1.996 | 1.53
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 72.384 | 10.964 |  | -0.102 | 6.515 | 4.147
增益补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 72.053 | 11.072 | 10.857 | -0.07 | 6.547 | 4.253 | NaN
增益+偏置补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.044 |  | -0.07 | -0.072 | -0.103
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.045 |  | -0.07 | -0.071 | -0.105
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.024 | -0.045 |  | -0.07 | -0.064 | -0.115
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.045 |  | -0.07 | -0.056 | -0.129
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 0.42 | -0.043 |  | -0.07 | -0.015 | -0.371
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 0.908 | -0.042 |  | -0.07 | -0.189 | -0.641
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 2.066 | -0.039 |  | -0.07 | -2.103 | -1.45
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 4.38 | -0.031 |  | -0.07 | -9.964 | -2.794
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 0.364 | 0 |  | -0.07 | -70.612 | -6.82

## osr128-PF1 (2)
err取最后6组平均值
无补偿仿真结果 | 10：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  | -0.032 | -0.105
| 增益值 | [11 empty] | 1 | 1.0001
增益补偿仿真结果 | 5000：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 |  | 72.053 | 11.072
| 偏置值 | [11 empty] | 2.9858e-09 | 2.4815e-09
无补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.075 | -0.147 |  | -0.102 | -0.104 | -0.206
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.073 | -0.145 |  | -0.102 | -0.103 | -0.205
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.055 | -0.127 |  | -0.102 | -0.096 | -0.198
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | -0.032 | -0.105 |  | -0.102 | -0.087 | -0.19
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 0.508 | 0.295 |  | -0.102 | 0.073 | -0.033
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 1.349 | 0.738 |  | -0.102 | 0.257 | 0.14
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 5.008 | 2.07 |  | -0.102 | 0.853 | 0.66
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 16.224 | 4.293 |  | -0.102 | 1.996 | 1.53
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.072 | 72.384 | 10.964 |  | -0.102 | 6.515 | 4.147
增益补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 72.053 | 11.072 | 10.857 | -0.07 | 6.547 | 4.253 | NaN
增益+偏置补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.044 |  | -0.07 | -0.072 | -0.103
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.045 |  | -0.07 | -0.071 | -0.105
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.023 | -0.045 |  | -0.07 | -0.064 | -0.115
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.045 |  | -0.07 | -0.056 | -0.129
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 0.44 | -0.044 |  | -0.07 | 0.005 | -0.371
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 0.986 | -0.042 |  | -0.07 | -0.108 | -0.641
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 2.566 | -0.039 |  | -0.07 | -1.597 | -1.449
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 6.412 | -0.031 |  | -0.07 | -7.929 | -2.794
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 12.923 | -0.001 |  | -0.07 | -57.138 | -6.82

## osr128-PF0
err取最后6组平均值
无补偿仿真结果 | 10：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.035
| 增益值 | [13 empty] | 1
增益补偿仿真结果 | 5000：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10.857
| 偏置值 | [13 empty] | -4.3428e-07
无补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.075 |  |  |  | -0.133
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.073 |  |  |  | -0.131
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.056 |  |  |  | -0.114
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.035 |  |  |  | -0.092
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.377 |  |  |  | 0.301
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.771 |  |  |  | 0.738
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 2.044 |  |  |  | 2.048
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 4.194 |  |  |  | 4.232
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 10.819 |  |  |  | 10.791
增益补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | -0.04 | 72.053 | 11.072 | 10.857 | -0.07 | 6.547 | 4.253 | NaN
增益+偏置补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.043 |  |  |  | -0.101
| case1 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.043 |  |  |  | -0.102
| case2 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.044 |  |  |  | -0.102
| case3 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.043 |  |  |  | -0.101
| case4 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.022 |  |  |  | -0.1
| case5 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.061 |  |  |  | -0.097
| case6 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.092 |  |  |  | -0.09
| case7 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.113 |  |  |  | -0.076
| case8 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | -0.032

## osr256-PF1
err取最后6组平均值
无补偿仿真结果 | 10：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.023 | 0.069
| 增益值 | [10 empty] | 0.99995 | 0.99998 | 0.99993
增益补偿仿真结果 | 5000：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 8.2 | -6.74
| 偏置值 | [10 empty] | 4.1662e-10 | 3.2936e-10 | -2.696e-07
无补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.049 | 0.095 |  | 0.294 | 0.295 | 0.589
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.047 | 0.094 |  | 0.294 | 0.294 | 0.588
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.036 | 0.083 |  | 0.294 | 0.285 | 0.579
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 0.023 | 0.069 |  | 0.294 | 0.274 | 0.568
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | -0.198 | -0.175 |  | 0.294 | 0.076 | 0.368
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | -0.39 | -0.446 |  | 0.294 | -0.142 | 0.147
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | -0.703 | -1.258 |  | 0.294 | -0.783 | -0.515
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | -0.281 | -2.612 |  | 0.294 | -1.81 | -1.62
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 0.046 | 8.245 | -6.672 |  | 0.294 | -4.576 | -4.933
增益补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 基波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 8.2 | -6.74 | -1.449 | 0.271 | -4.599 | -5.002 | NaN
偏置补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 基波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.027 |  | 0.271 | 0.272 | 0.522
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0.024 | 0.027 |  | 0.271 | 0.271 | 0.522
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.027 |  | 0.271 | 0.262 | 0.523
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.027 |  | 0.271 | 0.251 | 0.526
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | -0.234 | 0.026 |  | 0.271 | 0.04 | 0.569
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | -0.465 | 0.024 |  | 0.271 | -0.218 | 0.617
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | -1.054 | 0.021 |  | 0.271 | -1.136 | 0.764
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | -1.625 | 0.015 |  | 0.271 | -3.154 | 1.007
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 0.005 | 0 |  | 0.271 | -12.906 | 1.738

## osr256-PF0
err取最后6组平均值
无补偿仿真结果 | 10：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.075
| 增益值 | [13 empty] | 0.99993
增益补偿仿真结果 | 5000：1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | -1.449
| 偏置值 | [13 empty] | 5.796e-08
无补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 全波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.081 |  |  |  | -0.089
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.081 |  |  |  | -0.089
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.078 |  |  |  | -0.091
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.075 |  |  |  | -0.093
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022 |  |  |  | -0.131
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.036 |  |  |  | -0.173
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.212 |  |  |  | -0.297
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -0.505 |  |  |  | -0.505
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | -1.372 |  |  |  | -1.122
增益补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 基波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 0.023 | 8.2 | -6.74 | -1.449 | 0.271 | -4.599 | -5.002 | NaN
偏置补偿仿真结果 | index | 参数 | [9 empty] | 基波计量 |  |  |  | 基波计量
|  | ADC_samp_freq (ADC采样频率) | fund_wave_freq (基波频率) | ADC OSR | scan_freq (频率扫频范围) | PGA | fund_wave_amp_vol (基波电压幅度) | fund_wave_amp_current (基波电流幅度) | power_factor (功率因数) | vol_dc_bias （电压直流偏置） | current_dc_bias （电流直流偏置） | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰))
| case0 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | -0.164
| case1 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | -0.164
| case2 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | -0.163
| case3 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | -0.162
| case4 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | -0.148
| case5 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | -0.132
| case6 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | -0.082
| case7 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| case8 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.251

## case00 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.072 | -0.103 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.045 | Inf | -0.07 | -0.071 | -0.105 | Inf
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.024 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.064 | -0.115 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.423 | -0.043 | NaN | -0.07 | -0.015 | -0.371 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.904 | -0.042 | NaN | -0.07 | -0.189 | -0.641 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.074 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 3.532 | -0.026 | NaN | -0.07 | -16.121 | -3.465 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.331 | 0 | NaN | -0.07 | -70.612 | -6.82 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -7.342 | 0.024 | NaN | -0.07 | -198.383 | -10.838 | NaN | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -29.146 | 0.047 | NaN | -0.07 | -339.969 | -13.531 | NaN | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.272 | 0.522 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.271 | 0.522 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.262 | 0.523 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.234 | 0.026 | NaN | 0.271 | 0.04 | 0.569 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.467 | 0.025 | NaN | 0.271 | -0.218 | 0.618 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.052 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.816 | 0.015 | NaN | 0.271 | -4.389 | 1.132 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.012 | 0 | NaN | 0.271 | -12.906 | 1.738 | NaN
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.331 | -0.006 | NaN | 0.271 | -28.344 | 2.48 | NaN | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 11.091 | -0.003 | NaN | 0.271 | -41.934 | 2.977 | NaN | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.072 | -0.105 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.044 | Inf | -0.071 | -0.072 | -0.106 | Inf
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.023 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.065 | -0.117 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.414 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.016 | -0.373 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.866 | -0.042 | NaN | -0.071 | -0.19 | -0.643 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.027 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 3.706 | -0.02 | NaN | -0.071 | -16.115 | -3.46 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 4.94 | -0.006 | NaN | -0.071 | -70.622 | -6.83 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 4.974 | 0.034 | NaN | -0.071 | -198.376 | -10.833 | NaN | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -25.438 | 0.048 | NaN | -0.071 | -339.974 | -13.536 | NaN | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.272 | 0.521 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.271 | 0.521 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.013 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.262 | 0.523 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.234 | 0.026 | NaN | 0.271 | 0.039 | 0.569 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.468 | 0.024 | NaN | 0.271 | -0.218 | 0.618 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.057 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.71 | 0.011 | NaN | 0.271 | -4.393 | 1.128 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.056 | -0.005 | NaN | 0.271 | -12.912 | 1.733 | NaN
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.046 | -0.009 | NaN | 0.271 | -28.347 | 2.477 | NaN | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 10.67 | 0 | NaN | 0.271 | -41.931 | 2.98 | NaN | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.042 | -0.034 | -0.046 | -0.07 | -0.07 | -0.096 | -0.105
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.039 | -0.034 | -0.047 | -0.07 | -0.068 | -0.099 | -0.105
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.012 | -0.034 | -0.047 | -0.07 | -0.052 | -0.12 | -0.105
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.022 | -0.034 | -0.048 | -0.07 | -0.031 | -0.147 | -0.105
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.649 | -0.033 | -0.043 | -0.07 | 0.24 | -0.633 | -0.102
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.342 | -0.027 | -0.035 | -0.07 | 0.322 | -1.168 | -0.101
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 3.099 | -0.024 | -0.074 | -0.07 | -0.82 | -2.788 | -0.088
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 6.243 | -0.02 | -0.086 | -0.07 | -12.884 | -6.851 | -0.056
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 10.149 | -0.068 | -0.08 | -0.07 | -63.774 | -13.637 | 0.019 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.964 | -0.237 | -0.044 | -0.07 | -185.798 | -21.929 | 0.152 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -25.542 | -0.223 | -0.104 | -0.07 | -320.807 | -27.322 | 0.183 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.273 | 0.52 | -0.163
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.272 | 0.521 | -0.163
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.265 | 0.525 | -0.163
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.009 | 0.026 | 0.006 | 0.271 | 0.257 | 0.529 | -0.162
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.136 | 0.024 | 0.005 | 0.271 | 0.104 | 0.617 | -0.145
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.269 | 0.025 | 0.004 | 0.271 | -0.088 | 0.718 | -0.127
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.562 | 0.008 | 0.004 | 0.271 | -0.811 | 1 | -0.068
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.42 | 0.023 | -0.009 | 0.271 | -3.575 | 1.766 | 0.062
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 2.139 | -0.195 | 0.056 | 0.271 | -11.245 | 2.767 | 0.386 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 9.31 | -0.344 | 0.115 | 0.271 | -25.625 | 4.128 | 0.73 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 16.204 | -0.386 | 0.115 | 0.271 | -38.495 | 5.08 | 0.927 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.042 | -0.032 | -0.046 | -0.071 | -0.071 | -0.098 | -0.106
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.038 | -0.033 | -0.046 | -0.071 | -0.069 | -0.101 | -0.106
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.012 | -0.033 | -0.046 | -0.071 | -0.052 | -0.122 | -0.106
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.022 | -0.033 | -0.047 | -0.071 | -0.032 | -0.149 | -0.106
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.643 | -0.031 | -0.049 | -0.071 | 0.24 | -0.635 | -0.104
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.346 | -0.026 | -0.045 | -0.071 | 0.321 | -1.171 | -0.102
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 3.123 | -0.023 | -0.06 | -0.071 | -0.821 | -2.79 | -0.09
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 6.749 | -0.018 | -0.095 | -0.071 | -12.887 | -6.855 | -0.059
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 8.696 | -0.057 | -0.152 | -0.071 | -63.781 | -13.629 | 0.006 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.271 | -0.223 | 0.073 | -0.071 | -185.798 | -21.928 | 0.152 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -14.828 | -0.191 | 0.061 | -0.071 | -320.789 | -27.299 | 0.191 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.007 | 0.271 | 0.273 | 0.52 | -0.164
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.272 | 0.521 | -0.164
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.018 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.265 | 0.525 | -0.163
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.01 | 0.026 | 0.006 | 0.271 | 0.257 | 0.529 | -0.162
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.135 | 0.024 | 0.006 | 0.271 | 0.105 | 0.617 | -0.146
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.268 | 0.023 | 0.004 | 0.271 | -0.088 | 0.716 | -0.128
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.563 | 0.01 | 0.004 | 0.271 | -0.812 | 0.999 | -0.068
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.478 | 0.027 | -0.008 | 0.271 | -3.573 | 1.771 | 0.063
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 2.475 | -0.199 | 0.058 | 0.271 | -11.245 | 2.762 | 0.388 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 8.897 | -0.347 | 0.11 | 0.271 | -25.63 | 4.125 | 0.724 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 15.953 | -0.394 | 0.111 | 0.271 | -38.501 | 5.069 | 0.922 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.045 | -0.049 | -0.036 | -0.07 | -0.073 | -0.107 | -0.094
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.045 | -0.049 | -0.036 | -0.07 | -0.074 | -0.109 | -0.094
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.049 | -0.036 | -0.07 | -0.078 | -0.122 | -0.095
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.049 | -0.036 | -0.07 | -0.084 | -0.139 | -0.095
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.021 | -0.047 | -0.018 | -0.07 | -0.288 | -0.442 | -0.101
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.063 | -0.044 | -0.034 | -0.07 | -0.734 | -0.777 | -0.104
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.378 | -0.045 | 0.013 | -0.07 | -3.476 | -1.791 | -0.121
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.645 | 0 | -0.062 | -0.07 | -19.626 | -4.278 | -0.189
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -7.091 | 0.048 | -0.154 | -0.07 | -78.162 | -8.479 | -0.207 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -32.286 | 0.185 | -0.1 | -0.07 | -212.862 | -13.393 | -0.484 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -52.569 | 0.207 | -0.223 | -0.07 | -363.103 | -16.75 | -0.543 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.273 | 0.522 | -0.165
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.272 | 0.522 | -0.165
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.017 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.266 | 0.525 | -0.166
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.008 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.259 | 0.528 | -0.168
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.155 | 0.027 | 0.004 | 0.271 | 0.115 | 0.583 | -0.194
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.31 | 0.027 | 0.001 | 0.271 | -0.066 | 0.645 | -0.226
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.659 | 0.016 | 0.012 | 0.271 | -0.759 | 0.82 | -0.298
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.717 | 0.04 | -0.039 | 0.271 | -3.449 | 1.314 | -0.568
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 1.549 | 0.076 | -0.119 | 0.271 | -11.021 | 2.137 | -1.009 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 8.459 | 0.118 | -0.191 | 0.271 | -25.333 | 3.109 | -1.506 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 14.923 | 0.127 | -0.206 | 0.271 | -38.17 | 3.729 | -1.792 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.045 | -0.049 | -0.036 | -0.071 | -0.074 | -0.109 | -0.096
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.045 | -0.049 | -0.036 | -0.071 | -0.074 | -0.111 | -0.096
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.043 | -0.049 | -0.036 | -0.071 | -0.079 | -0.124 | -0.096
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.049 | -0.036 | -0.071 | -0.085 | -0.141 | -0.097
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.024 | -0.047 | -0.015 | -0.071 | -0.289 | -0.444 | -0.102
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.065 | -0.044 | -0.018 | -0.071 | -0.735 | -0.78 | -0.106
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.243 | -0.044 | 0.01 | -0.071 | -3.475 | -1.791 | -0.122
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.436 | 0.007 | -0.142 | -0.071 | -19.627 | -4.278 | -0.196
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -3.035 | 0.058 | 0.223 | -0.071 | -78.159 | -8.475 | -0.212 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -32.36 | 0.184 | -0.107 | -0.071 | -212.871 | -13.397 | -0.502 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -51.988 | 0.207 | -0.093 | -0.071 | -363.11 | -16.752 | -0.556 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.273 | 0.522 | -0.165
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.272 | 0.522 | -0.165
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.017 | 0.028 | 0.005 | 0.271 | 0.266 | 0.524 | -0.167
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.008 | 0.027 | 0.005 | 0.271 | 0.258 | 0.527 | -0.168
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.155 | 0.026 | 0.004 | 0.271 | 0.115 | 0.582 | -0.195
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.309 | 0.026 | 0.002 | 0.271 | -0.066 | 0.645 | -0.225
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.659 | 0.015 | 0.012 | 0.271 | -0.76 | 0.819 | -0.299
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.782 | 0.041 | -0.037 | 0.271 | -3.448 | 1.314 | -0.566
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 1.475 | 0.075 | -0.115 | 0.271 | -11.021 | 2.134 | -1.007 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 8.396 | 0.111 | -0.193 | 0.271 | -25.338 | 3.101 | -1.506 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 14.861 | 0.123 | -0.2 | 0.271 | -38.171 | 3.724 | -1.788 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.042 | NaN | -0.043 | -0.07 | -0.071 | NaN | -0.101
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | Inf | -0.043 | -0.07 | -0.069 | Inf | -0.102
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.019 | NaN | -0.044 | -0.07 | -0.053 | NaN | -0.102
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.007 | NaN | -0.044 | -0.07 | -0.034 | NaN | -0.101
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.503 | NaN | -0.022 | -0.07 | 0.206 | NaN | -0.1
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.028 | NaN | -0.062 | -0.07 | 0.254 | NaN | -0.097
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.69 | NaN | -0.092 | -0.07 | -0.998 | NaN | -0.09
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 4.814 | NaN | -0.069 | -0.07 | -13.354 | NaN | -0.072
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.199 | NaN | -0.004 | -0.07 | -64.882 | NaN | -0.032
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.624 | NaN | -0.15 | -0.07 | -188.23 | NaN | 0.008 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -10.955 | NaN | -0.106 | -0.07 | -325.369 | NaN | 0.039 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.027 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.164
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.164
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.271 | NaN | -0.163
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.268 | NaN | -0.162
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.006 | NaN | 0.005 | 0.271 | 0.208 | NaN | -0.148
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.013 | NaN | 0.005 | 0.271 | 0.119 | NaN | -0.132
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.088 | NaN | 0.003 | 0.271 | -0.295 | NaN | -0.082
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 1.167 | NaN | -0.005 | 0.271 | -2.29 | NaN | 0.038
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.399 | NaN | 0.001 | 0.271 | -8.668 | NaN | 0.251
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 14.625 | NaN | -0.004 | 0.271 | -21.499 | NaN | 0.501 | 摸底
case00 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 22.908 | NaN | -0.004 | 0.271 | -33.289 | NaN | 0.672 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.042 | NaN | -0.043 | -0.071 | -0.071 | NaN | -0.103
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | Inf | -0.043 | -0.071 | -0.07 | Inf | -0.103
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.019 | NaN | -0.043 | -0.071 | -0.054 | NaN | -0.103
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.007 | NaN | -0.044 | -0.071 | -0.035 | NaN | -0.103
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.509 | NaN | -0.028 | -0.071 | 0.205 | NaN | -0.102
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.03 | NaN | -0.067 | -0.071 | 0.253 | NaN | -0.099
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.576 | NaN | -0.054 | -0.071 | -0.998 | NaN | -0.092
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 5.698 | NaN | -0.067 | -0.071 | -13.356 | NaN | -0.075
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.965 | NaN | -0.01 | -0.071 | -64.892 | NaN | -0.042
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -3.986 | NaN | -0.189 | -0.071 | -188.25 | NaN | -0.006 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -1.433 | NaN | -0.212 | -0.071 | -325.383 | NaN | 0.032 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.027 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.164
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.164
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.025 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.271 | NaN | -0.164
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.268 | NaN | -0.163
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.006 | NaN | 0.005 | 0.271 | 0.208 | NaN | -0.149
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.013 | NaN | 0.005 | 0.271 | 0.119 | NaN | -0.132
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.098 | NaN | 0.003 | 0.271 | -0.295 | NaN | -0.082
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 1.129 | NaN | -0.002 | 0.271 | -2.286 | NaN | 0.041
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.507 | NaN | -0.004 | 0.271 | -8.672 | NaN | 0.247
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.000125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 14.367 | NaN | -0.009 | 0.271 | -21.505 | NaN | 0.496 | 摸底
case00 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 24.033 | NaN | -0.004 | 0.271 | -33.288 | NaN | 0.672 | 摸底

## case01 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -0.033 | -0.014 | NaN | -0.409 | -0.45 | -0.861 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -1.512 | -2.57 | NaN | -0.409 | -2.269 | -3.017 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -3.287 | -5.233 | NaN | -0.409 | -5.593 | -5.263 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -8.958 | -13.215 | NaN | -0.409 | -24.494 | -11.993 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -18.587 | -26.525 | NaN | -0.409 | -88.113 | -23.227 | NaN | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 0.133 | 0.234 | NaN | 0.486 | 0.529 | 1.014 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 0.971 | -0.022 | NaN | 0.486 | 1.021 | 1.169 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 1.692 | -0.288 | NaN | 0.486 | 0.106 | 1.33 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 3.505 | -1.08 | NaN | 0.486 | -11.434 | 1.82 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 9.649 | -2.414 | NaN | 0.486 | -61.571 | 2.624 | NaN | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0.134 | 0.252 | NaN | -0.593 | -0.577 | -1.166 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0.757 | 1.446 | NaN | -0.593 | -0.188 | -0.054 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 1.523 | 2.692 | NaN | -0.593 | 0.068 | 1.104 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 4.585 | 6.43 | NaN | -0.593 | -0.073 | 4.582 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 12.003 | 12.646 | NaN | -0.593 | -3.369 | 10.365 | NaN | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | -0.012 | -0.02 | NaN | 1.067 | 1.06 | 2.132 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.045 | 0.615 | NaN | 1.067 | 0.798 | 2.592 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.227 | 1.275 | NaN | 1.067 | 0.376 | 3.069 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 1.518 | 3.265 | NaN | 1.067 | -1.78 | 4.512 | NaN
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 6.4 | 6.575 | NaN | 1.067 | -8.417 | 6.906 | NaN | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.016 | 0.079 | NaN | -0.337 | -0.376 | -0.715 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -1.323 | -2.354 | NaN | -0.337 | -2.13 | -2.805 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -2.818 | -4.889 | NaN | -0.337 | -5.388 | -4.983 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -8.743 | -12.486 | NaN | -0.337 | -24.098 | -11.509 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -18.041 | -25.17 | NaN | -0.337 | -87.422 | -22.405 | NaN | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.117 | 0.199 | NaN | 0.417 | 0.464 | 0.879 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 1.085 | 0.011 | NaN | 0.417 | 1.058 | 1.136 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 1.67 | -0.185 | NaN | 0.417 | 0.252 | 1.405 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 3.918 | -0.766 | NaN | 0.417 | -10.956 | 2.214 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 2.184 | -1.747 | NaN | 0.417 | -60.463 | 3.553 | NaN | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | -0.008 | -0.044 | NaN | -0.588 | -0.56 | -1.144 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.949 | 1.485 | NaN | -0.588 | 0.125 | 0.264 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 2.069 | 3.08 | NaN | -0.588 | 0.691 | 1.733 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 6.124 | 7.859 | NaN | -0.588 | 1.477 | 6.136 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 15.639 | 15.823 | NaN | -0.588 | -0.256 | 13.47 | NaN | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | -0.066 | -0.13 | NaN | 0.924 | 0.921 | 1.85 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.051 | 0.565 | NaN | 0.924 | 0.772 | 2.423 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.303 | 1.29 | NaN | 0.924 | 0.469 | 3.02 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 1.734 | 3.47 | NaN | 0.924 | -1.335 | 4.816 | NaN
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 6.417 | 7.098 | NaN | 0.924 | -7.38 | 7.804 | NaN | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | 0.038 | 0.48 | -0.101 | -0.409 | -0.527 | -0.511 | -1.104
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -0.578 | -4.636 | -1.13 | -0.409 | -1.794 | -4.825 | -2.454
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -1.307 | -9.964 | -2.189 | -0.409 | -4.544 | -9.321 | -3.86
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -4.854 | -25.965 | -5.441 | -0.409 | -21.706 | -22.831 | -8.07
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -14.018 | -52.678 | -10.761 | -0.409 | -82.131 | -45.342 | -15.072 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.195 | -0.121 | -0.101 | 0.486 | 0.191 | 0.62 | 0.663
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.004 | -0.637 | -1.509 | 0.486 | -0.327 | 0.926 | -1.234
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | 0.074 | -1.164 | -2.96 | 0.486 | -2.294 | 1.255 | -3.215
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.722 | -2.793 | -7.391 | 0.486 | -17.049 | 2.181 | -9.128
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -3.205 | -5.482 | -14.639 | 0.486 | -73.016 | 3.813 | -19.013 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | -0.073 | -0.044 | 0.031 | -0.593 | -0.784 | -1.468 | -1.998
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0.98 | 2.34 | 1.106 | -0.593 | 0.01 | 0.75 | -0.997
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 2.213 | 4.83 | 2.227 | -0.593 | 0.692 | 3.066 | 0.047
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 6.655 | 12.33 | 5.571 | -0.593 | 1.82 | 10.053 | 3.155
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 16.552 | 24.633 | 11.227 | -0.593 | 0.681 | 21.464 | 8.438 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.156 | 0.414 | 0.032 | 1.067 | 1.267 | 2.487 | 1.552
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.179 | 1.68 | 0.109 | 1.067 | 1.032 | 3.402 | 1.634
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.314 | 3.007 | 0.188 | 1.067 | 0.641 | 4.364 | 1.718
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 1.441 | 7.027 | 0.404 | 1.067 | -1.44 | 7.289 | 1.947
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 6.12 | 13.392 | 0.907 | 1.067 | -7.907 | 11.819 | 2.484 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.06 | 0.189 | -0.078 | -0.337 | -0.534 | -0.766 | -0.933
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.107 | -4.682 | -0.584 | -0.337 | -1.464 | -4.951 | -1.886
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.416 | -9.751 | -1.094 | -0.337 | -3.858 | -9.306 | -2.877
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.596 | -24.984 | -2.789 | -0.337 | -19.923 | -22.408 | -5.848
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -4.214 | -50.414 | -5.219 | -0.337 | -78.256 | -44.24 | -10.768 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -0.084 | 0.212 | -0.086 | 0.417 | 0.238 | 0.851 | 0.556
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.333 | -0.168 | -1.091 | 0.417 | 0.129 | 1.363 | -0.917
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.704 | -0.553 | -2.155 | 0.417 | -1.411 | 1.905 | -2.454
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 1.211 | -1.761 | -5.29 | 0.417 | -14.872 | 3.466 | -7.046
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -3.713 | -3.744 | -10.459 | 0.417 | -68.482 | 6.172 | -14.717 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.008 | -0.276 | 0.015 | -0.588 | -0.546 | -1.385 | -1.707
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.774 | 2.778 | 0.531 | -0.588 | 0.002 | 1.427 | -1.229
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.686 | 5.965 | 1.07 | -0.588 | 0.427 | 4.362 | -0.731
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 5.205 | 15.552 | 2.67 | -0.588 | 0.791 | 13.202 | 0.746
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 13.583 | 31.327 | 5.418 | -0.588 | -1.619 | 27.692 | 3.309 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.075 | -0.133 | 0.03 | 0.924 | 1.026 | 1.739 | 1.295
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.167 | 1.254 | 0.135 | 0.924 | 0.828 | 2.881 | 1.325
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.374 | 2.707 | 0.242 | 0.924 | 0.476 | 4.077 | 1.356
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 1.756 | 7.1 | 0.547 | 0.924 | -1.484 | 7.704 | 1.429
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 6.404 | 14.11 | 1.187 | 0.924 | -7.749 | 13.428 | 1.691 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -0.118 | NaN | -0.095 | -0.409 | -0.684 | NaN | -1.097
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | 0.035 | NaN | -0.993 | -0.409 | -1.402 | NaN | -2.267
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | 0.192 | NaN | -1.953 | -0.409 | -3.575 | NaN | -3.486
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -0.198 | NaN | -4.788 | -0.409 | -18.944 | NaN | -7.143
case01 | 819200 | 50 | 128 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.022 | -1.468 | NaN | -9.56 | -0.409 | -75.997 | NaN | -13.24 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.199 | NaN | -0.094 | 0.486 | 0.196 | NaN | 0.672
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.428 | NaN | -1.322 | 0.486 | -0.994 | NaN | -0.974
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -0.821 | NaN | -2.543 | 0.486 | -3.661 | NaN | -2.687
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -4.024 | NaN | -6.426 | 0.486 | -20.555 | NaN | -7.825
case01 | 819200 | 50 | 128 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.104 | -12.574 | NaN | -12.688 | 0.486 | -80.442 | NaN | -16.382 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | -0.037 | NaN | 0.028 | -0.593 | -0.746 | NaN | -2.001
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 0.852 | NaN | 0.957 | -0.593 | -0.084 | NaN | -1.136
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 1.918 | NaN | 1.926 | -0.593 | 0.456 | NaN | -0.234
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 5.787 | NaN | 4.831 | -0.593 | 1.173 | NaN | 2.472
case01 | 819200 | 50 | 256 | 49 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.114 | 15.043 | NaN | 9.679 | -0.593 | -0.652 | NaN | 6.983 | 摸底
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.077 | NaN | 0.031 | 1.067 | 1.227 | NaN | 1.551
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.099 | NaN | 0.097 | 1.067 | 1.075 | NaN | 1.621
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 0.243 | NaN | 0.165 | 1.067 | 0.769 | NaN | 1.693
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 1.45 | NaN | 0.371 | 1.067 | -1.047 | NaN | 1.912
case01 | 819200 | 50 | 256 | 51 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.012 | 5.52 | NaN | 0.715 | 1.067 | -7.096 | NaN | 2.278 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.139 | NaN | -0.074 | -0.337 | -0.586 | NaN | -0.927
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.565 | NaN | -0.514 | -0.337 | -0.952 | NaN | -1.753
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 1.048 | NaN | -0.955 | -0.337 | -2.753 | NaN | -2.612
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 2.795 | NaN | -2.368 | -0.337 | -16.977 | NaN | -5.196
case01 | 983040 | 60 | 128 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | -0.142 | NaN | -4.638 | -0.337 | -71.853 | NaN | -9.495 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -0.17 | NaN | -0.079 | 0.417 | 0.157 | NaN | 0.563
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -0.18 | NaN | -0.951 | 0.417 | -0.618 | NaN | -0.714
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -0.53 | NaN | -1.861 | 0.417 | -2.854 | NaN | -2.045
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -1.311 | NaN | -4.553 | 0.417 | -18.429 | NaN | -6.036
case01 | 983040 | 60 | 128 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | -9.576 | NaN | -9.163 | 0.417 | -75.884 | NaN | -12.674 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.099 | NaN | 0.013 | -0.588 | -0.453 | NaN | -1.709
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.459 | NaN | 0.459 | -0.588 | -0.248 | NaN | -1.297
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.963 | NaN | 0.923 | -0.588 | -0.183 | NaN | -0.867
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 3.252 | NaN | 2.316 | -0.588 | -0.895 | NaN | 0.423
case01 | 983040 | 60 | 256 | 59 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 9.329 | NaN | 4.651 | -0.588 | -5.107 | NaN | 2.584 | 摸底
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.132 | NaN | 0.03 | 0.924 | 1.107 | NaN | 1.294
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.201 | NaN | 0.118 | 0.924 | 0.932 | NaN | 1.319
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 0.383 | NaN | 0.211 | 0.924 | 0.605 | NaN | 1.346
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 1.737 | NaN | 0.489 | 0.924 | -1.281 | NaN | 1.423
case01 | 983040 | 60 | 256 | 61 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.068 | 6.179 | NaN | 0.956 | 0.924 | -7.441 | NaN | 1.556 | 摸底

## case02 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | -0.247 | -0.52 | NaN | -2.554 | -2.537 | -5.071 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.766 | -0.596 | NaN | -2.554 | -2.759 | -5.628 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 1.81 | -0.676 | NaN | -2.554 | -4.417 | -6.207 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 3.25 | -0.913 | NaN | -2.554 | -18.23 | -7.946 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 1.476 | -1.31 | NaN | -2.554 | -72.528 | -10.841 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 0.289 | 0.552 | NaN | -0.966 | -0.952 | -1.919 | Inf
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 0.958 | 0.152 | NaN | -0.966 | -1.272 | -2.577 | Inf
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 1.446 | -0.262 | NaN | -0.966 | -3.029 | -3.261 | Inf
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 2.763 | -1.508 | NaN | -0.966 | -17.145 | -5.314 | Inf
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | 2.537 | -3.584 | NaN | -0.966 | -71.98 | -8.741 | Inf | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -0.168 | -0.321 | NaN | 0.469 | 0.438 | 0.905 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -0.596 | -1.825 | NaN | 0.469 | -1.099 | -0.969 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -1.184 | -3.39 | NaN | 0.469 | -4.131 | -2.922 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -3.295 | -8.082 | NaN | 0.469 | -22.154 | -8.777 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -11.893 | -15.899 | NaN | 0.469 | -84.163 | -18.538 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | 0.321 | 0.678 | NaN | -1.58 | -1.589 | -3.163 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -0.482 | -1.231 | NaN | -1.58 | -2.551 | -4.454 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -1.562 | -3.215 | NaN | -1.58 | -4.986 | -5.795 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -4.515 | -9.168 | NaN | -1.58 | -21.229 | -9.816 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -10.914 | -19.097 | NaN | -1.58 | -80.17 | -16.536 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | 0.504 | 1.026 | NaN | -2.712 | -2.717 | -5.411 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | 0.395 | 1.487 | NaN | -2.712 | -2.916 | -4.889 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | 0.433 | 1.967 | NaN | -2.712 | -3.267 | -4.344 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | 1.369 | 3.409 | NaN | -2.712 | -5.217 | -2.713 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | 5.379 | 5.808 | NaN | -2.712 | -11.461 | 0.006 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 0.038 | 0.069 | NaN | -1.549 | -1.539 | -3.082 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 0.427 | 1.028 | NaN | -1.549 | -1.319 | -2.139 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 0.938 | 2.028 | NaN | -1.549 | -1.237 | -1.156 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 3.422 | 5.025 | NaN | -1.549 | -1.904 | 1.788 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | 9.342 | 10.03 | NaN | -1.549 | -6.037 | 6.706 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.076 | 0.147 | NaN | 1.718 | 1.738 | 3.463 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.405 | 1.053 | NaN | 1.718 | 2.199 | 4.648 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.87 | 1.998 | NaN | 1.718 | 2.533 | 5.882 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 2.978 | 4.836 | NaN | 1.718 | 2.634 | 9.59 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 9.686 | 9.559 | NaN | 1.718 | -0.222 | 15.762 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 0.029 | 0.079 | NaN | -2.269 | -2.289 | -4.546 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | -0.29 | 0.332 | NaN | -2.269 | -2.889 | -4.421 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | -0.497 | 0.594 | NaN | -2.269 | -3.66 | -4.293 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | -0.353 | 1.391 | NaN | -2.269 | -6.858 | -3.899 | NaN
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 2.913 | 2.726 | NaN | -2.269 | -15.191 | -3.23 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.085 | -0.167 | NaN | -1.625 | -1.632 | -3.25 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.028 | -1.202 | NaN | -1.625 | -2.512 | -4.469 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.225 | -2.279 | NaN | -1.625 | -4.849 | -5.737 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.794 | -5.518 | NaN | -1.625 | -20.715 | -9.549 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -9.026 | -10.893 | NaN | -1.625 | -78.592 | -15.888 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -0.382 | -0.757 | NaN | -1.275 | -1.287 | -2.562 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -0.602 | -2.089 | NaN | -1.275 | -2.302 | -3.916 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -1.133 | -3.474 | NaN | -1.275 | -4.783 | -5.325 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -1.88 | -7.63 | NaN | -1.275 | -21.094 | -9.55 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -9.866 | -14.563 | NaN | -1.275 | -79.879 | -16.6 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -0.435 | -0.873 | NaN | 0.152 | 0.145 | 0.295 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -0.45 | -1.942 | NaN | 0.152 | -0.717 | -0.904 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -0.353 | -3.054 | NaN | 0.152 | -3.042 | -2.151 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -1.484 | -6.388 | NaN | 0.152 | -18.894 | -5.891 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -2.264 | -11.952 | NaN | 0.152 | -76.911 | -12.143 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.038 | -0.093 | NaN | -0.35 | -0.338 | -0.686 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | 0.536 | -0.68 | NaN | -0.35 | -0.688 | -1.375 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | 0.939 | -1.292 | NaN | -0.35 | -2.481 | -2.092 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | 1.88 | -3.118 | NaN | -0.35 | -16.709 | -4.239 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | 4.659 | -6.175 | NaN | -0.35 | -71.773 | -7.832 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | -0.018 | #NAME? | -2.836 | -2.808 | -5.627 | #NAME?
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 0.754 | 1.306 | #NAME? | -2.836 | -2.108 | -4.208 | #NAME?
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 1.654 | 2.684 | #NAME? | -2.836 | -1.526 | -2.731 | #NAME?
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 5.161 | 6.819 | #NAME? | -2.836 | -0.675 | 1.702 | #NAME?
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 13.38 | 13.718 | #NAME? | -2.836 | -2.227 | 9.097 | #NAME? | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -0.033 | -0.024 | NaN | -1.315 | -1.352 | -2.661 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -1.014 | -0.43 | NaN | -1.315 | -2.42 | -3.004 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -1.909 | -0.852 | NaN | -1.315 | -3.682 | -3.361 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -3.845 | -2.12 | NaN | -1.315 | -8.4 | -4.432 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -4.84 | -4.237 | NaN | -1.315 | -19.412 | -6.223 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | -0.079 | -0.156 | NaN | 1.459 | 1.465 | 2.93 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.022 | 0.527 | NaN | 1.459 | 1.561 | 3.748 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.271 | 1.239 | NaN | 1.459 | 1.516 | 4.601 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 1.654 | 3.378 | NaN | 1.459 | 0.491 | 7.165 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 6.99 | 6.938 | NaN | 1.459 | -4.217 | 11.432 | NaN | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.042 | 0.085 | NaN | -0.025 | -0.02 | -0.039 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.268 | 0.874 | NaN | -0.025 | 0.037 | 0.737 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.615 | 1.698 | NaN | -0.025 | -0.044 | 1.548 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 2.527 | 4.171 | NaN | -0.025 | -1.167 | 3.979 | NaN
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 8.369 | 8.295 | NaN | -0.025 | -5.973 | 8.04 | NaN | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | -0.741 | -3.601 | -0.228 | -2.554 | -1.59 | -6.306 | -3.472
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.101 | -3.751 | -1.178 | -2.554 | -1.766 | -7.418 | -4.272
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.803 | -3.931 | -2.196 | -2.554 | -3.368 | -8.593 | -5.098
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 1.559 | -4.38 | -5.185 | -2.554 | -16.972 | -12.058 | -7.602
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 1.412 | -5.282 | -10.165 | -2.554 | -70.65 | -17.96 | -11.715 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -0.648 | -1.128 | -0.161 | -0.966 | -1.508 | -3.927 | -2.012
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -1.213 | -1.927 | -2.681 | -0.966 | -2.902 | -5.242 | -4.413
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -2.132 | -2.764 | -5.317 | -0.966 | -5.778 | -6.62 | -6.91
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -6.411 | -5.271 | -13.158 | -0.966 | -23.304 | -10.754 | -14.405
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -11.896 | -9.47 | -26.454 | -0.966 | -84.266 | -17.614 | -26.889 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | 0.389 | 1.254 | -0.149 | 0.469 | 1.021 | 2.445 | 1.147
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -0.282 | -1.752 | -2.385 | 0.469 | -0.814 | -1.305 | -0.808
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -1.173 | -4.878 | -4.696 | 0.469 | -4.157 | -5.205 | -2.843
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -5.392 | -14.314 | -11.604 | 0.469 | -23.146 | -16.975 | -8.924
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -14.299 | -30.009 | -23.246 | 0.469 | -86.971 | -36.489 | -19.086 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | 0.084 | 2.11 | -0.173 | -1.58 | -1.257 | -1.17 | -3.436
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -0.436 | -1.702 | -1.476 | -1.58 | -2.041 | -3.744 | -4.443
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -1.01 | -5.662 | -2.831 | -1.58 | -4.29 | -6.419 | -5.495
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -3.707 | -17.659 | -6.758 | -1.58 | -19.932 | -14.558 | -8.605
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -8.558 | -37.517 | -13.591 | -1.58 | -77.592 | -27.921 | -13.848 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -0.56 | 0.244 | -0.27 | -2.712 | -3.669 | -7.109 | -6.621
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -1.618 | 1.166 | -1.59 | -2.712 | -4.986 | -6.064 | -8.102
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -2.598 | 2.122 | -2.963 | -2.712 | -6.507 | -4.981 | -9.643
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -4.788 | 4.984 | -7.071 | -2.712 | -11.989 | -1.731 | -14.258
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -5.544 | 9.768 | -13.939 | -2.712 | -24.289 | 3.684 | -21.965 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -0.007 | 0.208 | -0.092 | -1.549 | -1.592 | -2.953 | -3.812
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -0.863 | 2.123 | -1.363 | -1.549 | -2.576 | -1.072 | -5.07
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -1.645 | 4.114 | -2.684 | -1.549 | -3.75 | 0.885 | -6.379
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -3.201 | 10.14 | -6.671 | -1.549 | -8.201 | 6.812 | -10.33
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -3.227 | 19.991 | -13.234 | -1.549 | -18.743 | 16.464 | -16.816 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.043 | 0.228 | 0.054 | 1.718 | 1.721 | 3.596 | 2.616
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.29 | 2.041 | 0.268 | 1.718 | 1.912 | 5.965 | 2.733
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.666 | 3.933 | 0.488 | 1.718 | 1.965 | 8.436 | 2.853
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 2.588 | 9.648 | 1.132 | 1.718 | 1.23 | 15.89 | 3.196
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 8.198 | 18.844 | 2.361 | 1.718 | -2.941 | 27.981 | 3.926 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | -0.313 | -1.284 | 0.064 | -2.269 | -2.95 | -5.147 | -6.12
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | -0.184 | -0.778 | 0.668 | -2.269 | -2.793 | -4.898 | -5.193
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 0.096 | -0.249 | 1.297 | -2.269 | -2.773 | -4.636 | -4.229
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 1.762 | 1.391 | 3.161 | -2.269 | -3.594 | -3.802 | -1.357
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 7.132 | 3.715 | 6.447 | -2.269 | -7.861 | -2.816 | 3.606 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.108 | -0.216 | -0.225 | -1.625 | -1.651 | -3.306 | -3.299
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.635 | -2.284 | -2.069 | -1.625 | -2.999 | -5.744 | -5.044
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -1.052 | -4.455 | -3.989 | -1.625 | -5.831 | -8.296 | -6.856
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -3.502 | -10.913 | -9.654 | -1.625 | -23.242 | -15.907 | -12.314
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -14.72 | -21.79 | -19.152 | -1.625 | -84.105 | -28.678 | -21.355 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -0.213 | -1.906 | -0.166 | -1.275 | -0.769 | -3.024 | -1.74
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -1.478 | -4.572 | -2.811 | -1.275 | -2.556 | -5.734 | -4.213
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -3.012 | -7.354 | -5.579 | -1.275 | -5.844 | -8.562 | -6.787
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -8.46 | -15.683 | -13.906 | -1.275 | -24.64 | -17.042 | -14.509
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -16.411 | -29.603 | -27.883 | -1.275 | -87.989 | -31.164 | -27.362 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | 0.143 | -0.849 | -0.149 | 0.152 | 0.713 | 0.318 | 1.021
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -0.498 | -2.988 | -2.557 | 0.152 | -1.119 | -2.08 | -1.449
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -1.231 | -5.209 | -5.056 | 0.152 | -4.459 | -4.572 | -4.023
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -4.202 | -11.92 | -12.591 | 0.152 | -23.437 | -12.109 | -11.726
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -13.579 | -23.093 | -25.088 | 0.152 | -87.194 | -24.596 | -24.563 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.073 | -0.124 | -0.178 | -0.35 | -0.355 | -0.717 | -0.729
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.368 | -1.293 | -2.151 | -0.35 | -1.123 | -2.088 | -1.738
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.858 | -2.506 | -4.235 | -0.35 | -3.356 | -3.515 | -2.789
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -4.044 | -6.222 | -10.392 | -0.35 | -18.941 | -7.878 | -5.898
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -4.742 | -12.346 | -20.61 | -0.35 | -76.553 | -15.012 | -11.148 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 0.038 | 0.05 | -0.095 | -2.836 | -2.773 | -5.556 | -6.137
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 1.729 | 2.699 | 1.733 | -2.836 | -1.209 | -2.716 | -4.28
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 3.6 | 5.448 | 3.642 | -2.836 | 0.272 | 0.23 | -2.341
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 10.034 | 13.72 | 9.363 | -2.836 | 3.808 | 9.103 | 3.469
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 22.956 | 27.461 | 18.906 | -2.836 | 6.693 | 23.822 | 13.172 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -0.143 | -0.516 | -0.057 | -1.315 | -1.437 | -3.144 | -3.244
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -1.084 | -1.332 | -0.538 | -1.315 | -2.47 | -3.835 | -3.722
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -1.943 | -2.182 | -1.038 | -1.315 | -3.695 | -4.554 | -4.22
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -3.704 | -4.687 | -2.551 | -1.315 | -8.292 | -6.661 | -5.727
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -3.974 | -9.071 | -4.997 | -1.315 | -19.077 | -10.417 | -8.148 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.116 | -0.08 | 0.059 | 1.459 | 1.611 | 2.832 | 2.395
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.378 | 1.285 | 0.554 | 1.459 | 1.984 | 4.468 | 3.116
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.777 | 2.711 | 1.068 | 1.459 | 2.225 | 6.176 | 3.866
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 2.76 | 7.034 | 2.591 | 1.459 | 2.043 | 11.345 | 6.096
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 8.229 | 13.88 | 5.277 | 1.459 | -1.253 | 19.598 | 9.967 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.012 | 0.111 | 0.014 | -0.025 | -0.058 | -0.016 | -0.969
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -0.46 | 1.691 | -0.761 | -0.025 | -0.879 | 1.539 | -1.977
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -0.802 | 3.342 | -1.568 | -0.025 | -1.877 | 3.162 | -3.027
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -1.058 | 8.337 | -4.011 | -0.025 | -5.77 | 8.074 | -6.197
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 1.099 | 16.27 | -7.909 | -0.025 | -15.237 | 15.876 | -11.312 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.107 | -29073213354794600 | -0.222 | -2.554 | -0.881 | -11797937070976300 | -3.467
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.49 | -30314150443585200 | -1.063 | -2.554 | -1.266 | -20879538993689000 | -4.159
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | 0.737 | -31580834732004600 | -1.883 | -2.554 | -3.088 | -30331176025971400 | -4.88
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | -0.424 | -35389435595704500 | -4.573 | -2.554 | -17.369 | -58636413403836896 | -7.042
case02 | 819200 | 50 | 128 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.282 | -6.128 | -41783322919501904 | -8.838 | -2.554 | -72.354 | -1.0604e+17 | -10.65 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -0.411 | -15955692995634200 | -0.149 | -0.966 | -1.034 | -19121622943979200 | -2.002
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -1.453 | -22483328123672400 | -2.34 | -0.966 | -2.767 | -29875602780875300 | -4.082
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -2.902 | -29259213442334200 | -4.635 | -0.966 | -6 | -41056363971870000 | -6.248
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -7.369 | -49320710509694000 | -11.487 | -0.966 | -24.618 | -74247503060696800 | -12.747
case02 | 819200 | 50 | 128 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.265 | -20.459 | -84404890562883808 | -22.824 | -0.966 | -87.658 | -1.3182e+17 | -23.581 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | 0.036 | 14420941860745200 | -0.139 | 0.469 | 0.691 | 13976843890512100 | 1.155
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -0.507 | -10121797838647500 | -2.089 | 0.469 | -0.847 | -16629149952697500 | -0.537
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -1.281 | -35625116219360700 | -4.05 | 0.469 | -3.882 | -48446326082880000 | -2.3
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -3.846 | -1.1185e+17 | -10.112 | 0.469 | -21.928 | -1.4358e+17 | -7.59
case02 | 819200 | 50 | 128 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.151 | -15.607 | -2.4195e+17 | -20.03 | 0.469 | -84.028 | -3.0578e+17 | -16.389 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -0.489 | 12960260409933500 | -0.167 | -1.58 | -1.826 | 18421613093823600 | -3.429
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -0.582 | -18110928924099300 | -1.29 | -1.58 | -2.493 | -2557817286924730 | -4.302
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -0.693 | -50461414889577400 | -2.454 | -1.58 | -4.618 | -24399599413597900 | -5.21
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -1.155 | -1.4729e+17 | -5.981 | -1.58 | -19.873 | -89554802751019392 | -7.932
case02 | 819200 | 50 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.353 | -13.077 | -3.1271e+17 | -11.848 | -1.58 | -76.783 | -2.0282e+17 | -12.439 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -0.642 | -7238222137903130 | -0.267 | -2.712 | -3.405 | -15853081878953400 | -6.617
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -1.771 | 334713200000000 | -1.411 | -2.712 | -4.844 | -7284974284202560 | -7.901
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -2.789 | 8072896230545950 | -2.601 | -2.712 | -6.491 | 1513116000000000 | -9.236
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -5.118 | 31975362288258600 | -6.177 | -2.712 | -12.37 | 28508472881376200 | -13.251
case02 | 819200 | 50 | 256 | 45 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.511 | -6.348 | 70407487515790496 | -12.117 | -2.712 | -25.307 | 72243959576605600 | -19.919 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -0.055 | 1588870967432120 | -0.089 | -1.549 | -1.64 | 1485862078294010 | -3.809
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -1.241 | 17273078926973400 | -1.191 | -1.549 | -2.937 | 16897615834174700 | -4.9
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -2.325 | 33585601680283800 | -2.337 | -1.549 | -4.437 | 32924636640345400 | -6.035
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -4.894 | 82714966676978496 | -5.778 | -1.549 | -9.873 | 81183466048647392 | -9.443
case02 | 819200 | 50 | 256 | 48 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.027 | -6.682 | 1.6423e+17 | -11.508 | -1.549 | -22.095 | 1.6145e+17 | -15.119 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.013 | 1028777000000000 | 0.053 | 1.718 | 1.68 | 1591609000000000 | 2.615
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.137 | 15831996254927100 | 0.237 | 1.718 | 1.602 | 20934296292689100 | 2.715
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 0.376 | 31265374293004800 | 0.429 | 1.718 | 1.376 | 41095768765675904 | 2.821
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 1.924 | 77578401953245792 | 1.003 | 1.718 | -0.195 | 1.0159e+17 | 3.134
case02 | 819200 | 50 | 256 | 52 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.067 | 6.773 | 1.5552e+17 | 1.968 | 1.718 | -5.793 | 2.0329e+17 | 3.661 | 摸底
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 0.036 | -12780176859719400 | 0.062 | -2.269 | -2.962 | -5638854673752460 | -6.123
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 0.403 | -8617666803953120 | 0.585 | -2.269 | -2.468 | -3573833000000000 | -5.32
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 0.928 | -4300346144166110 | 1.13 | -2.269 | -2.097 | -1439058717350580 | -4.485
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 3.296 | 8398112795694600 | 2.767 | -2.269 | -1.856 | 4751480711063620 | -1.974
case02 | 819200 | 50 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.044 | 9.896 | 31097538184527500 | 5.498 | -2.269 | -4.384 | 16415410497503700 | 2.207 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.112 | -761297412175280 | -0.217 | -1.625 | -1.651 | -875730500000000 | -3.291
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -0.664 | -17659547632705300 | -1.8 | -1.625 | -3.004 | -20778206535367200 | -4.802
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -1.458 | -35261568022048500 | -3.467 | -1.625 | -5.842 | -41541897558847904 | -6.379
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -3.662 | -87877224976477200 | -8.468 | -1.625 | -23.243 | -1.0348e+17 | -11.101
case02 | 983040 | 60 | 128 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.086 | -15.411 | -1.7629e+17 | -16.732 | -1.625 | -84.059 | -2.0774e+17 | -18.975 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | 0.216 | -11215627900467900 | -0.154 | -1.275 | -0.454 | -4740901419216070 | -1.729
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -1.106 | -32966233860484800 | -2.452 | -1.275 | -2.237 | -26867845956474500 | -3.872
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -2.606 | -55647878856204200 | -4.871 | -1.275 | -5.527 | -49909945425707504 | -6.104
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -8.964 | -1.233e+17 | -12.045 | -1.275 | -24.34 | -1.186e+17 | -12.797
case02 | 983040 | 60 | 128 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.372 | -17.676 | -2.3751e+17 | -24.063 | -1.275 | -87.842 | -2.3514e+17 | -23.954 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | 0.315 | -85595430000000 | -0.14 | 0.152 | 0.884 | -125670200000000 | 1.032
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -0.43 | -17554661360729600 | -2.223 | 0.152 | -1.042 | -19712608620003500 | -1.108
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -1.331 | -35666039392235900 | -4.396 | 0.152 | -4.482 | -40034582414119904 | -3.337
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -4.476 | -89703870140849408 | -10.853 | 0.152 | -23.772 | -1.006e+17 | -10.025
case02 | 983040 | 60 | 128 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.435 | -18.315 | -1.83e+17 | -21.827 | 0.152 | -88.16 | -2.0536e+17 | -21.147 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.087 | -457797059685895 | -0.169 | -0.35 | -0.364 | -489986900000000 | -0.723
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -0.751 | -10001254521547000 | -1.877 | -0.35 | -1.355 | -11689507819242400 | -1.596
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -1.572 | -19881250004526400 | -3.674 | -0.35 | -3.82 | -23307917667708300 | -2.503
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -3.932 | -49220192173207696 | -9.001 | -0.35 | -20.143 | -57784201247488000 | -5.229
case02 | 983040 | 60 | 128 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.055 | -16.2 | -1.0224e+17 | -17.928 | -0.35 | -79.102 | -1.1957e+17 | -9.732 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 0.032 | 1020211000000000 | -0.101 | -2.836 | -2.781 | 1082319000000000 | -6.143
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 1.581 | 22645550558479600 | 1.482 | -2.836 | -1.409 | 24258838562099800 | -4.535
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 3.315 | 45133250994943904 | 3.134 | -2.836 | -0.126 | 48381885185674704 | -2.857
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 9.253 | 1.1295e+17 | 8.081 | -2.836 | 2.814 | 1.2102e+17 | 2.17
case02 | 983040 | 60 | 256 | 55 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.025 | 21.624 | 2.2506e+17 | 16.337 | -2.836 | 4.732 | 2.4136e+17 | 10.556 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | -4755045289433520 | -0.056 | -1.315 | -1.293 | -4650466932530500 | -3.243
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -0.485 | -11370299629312800 | -0.473 | -1.315 | -1.901 | -10237722229153400 | -3.658
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -0.871 | -18262113618401200 | -0.909 | -1.315 | -2.683 | -16070666483532000 | -4.091
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | -1.19 | -38794213565944200 | -2.215 | -1.315 | -5.942 | -33450238764675000 | -5.389
case02 | 983040 | 60 | 256 | 58 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.619 | -73341632685337504 | -4.387 | -1.315 | -14.457 | -62479757733994704 | -7.551 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.163 | 918126230022865 | 0.058 | 1.459 | 1.7 | -682529700000000 | 2.392
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.441 | 12069482164531500 | 0.485 | 1.459 | 2.043 | 12679192348447600 | 3.016
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 0.85 | 23696680906273700 | 0.931 | 1.459 | 2.255 | 26609559928978200 | 3.666
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 2.799 | 58556571211101600 | 2.267 | 1.459 | 1.988 | 68366347276513696 | 5.616
case02 | 983040 | 60 | 256 | 62 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.081 | 8.508 | 1.1749e+17 | 4.49 | 1.459 | -1.474 | 1.389e+17 | 8.857 | 摸底
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.005 | 469700800000000 | 0.016 | -0.025 | -0.066 | 443011800000000 | -0.966
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -0.635 | 13397928540557400 | -0.655 | -0.025 | -1.077 | 13162362672151200 | -1.839
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -1.162 | 26860531104390800 | -1.354 | -0.025 | -2.275 | 26404497730872600 | -2.748
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0004 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -1.964 | 66911963699159504 | -3.445 | -0.025 | -6.758 | 65812568981453800 | -5.469
case02 | 983040 | 60 | 256 | 65 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | -0.661 | 1.3535e+17 | -6.944 | -0.025 | -17.274 | 1.3304e+17 | -10.022 | 摸底

## case03 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.339 | 0.36 | 0 | 0.086 | 0.337 | 0.417 | 0
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.678 | 0.699 | 0 | 0.086 | 0.675 | 0.715 | 0
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 4.372 | 4.262 | 0 | 0.086 | 4.224 | 4.239 | 0 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 46.031 | 42.466 | 0 | 0.086 | 104.762 | 42.242 | 0 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.047 | 0.105 | Inf | 0.274 | 0.289 | 0.595 | Inf
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.088 | 0.179 | Inf | 0.274 | 0.304 | 0.665 | Inf
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.557 | 0.948 | Inf | 0.274 | 0.676 | 1.404 | Inf | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 10.409 | 9.198 | Inf | 0.274 | 11.896 | 9.319 | Inf | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.339 | 0.358 | 0 | 0.086 | 0.336 | 0.416 | 0
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.679 | 0.699 | 0 | 0.086 | 0.674 | 0.715 | 0
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 4.377 | 4.261 | 0 | 0.086 | 4.223 | 4.238 | 0 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 41.077 | 42.462 | 0 | 0.086 | 104.756 | 42.237 | 0 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.047 | 0.106 | Inf | 0.274 | 0.289 | 0.594 | Inf
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.088 | 0.179 | Inf | 0.274 | 0.304 | 0.665 | Inf
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.554 | 0.949 | Inf | 0.274 | 0.676 | 1.404 | Inf | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 10.342 | 9.203 | Inf | 0.274 | 11.896 | 9.32 | Inf | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.157 | 0.681 | 0.289 | 0.086 | 0.207 | 0.713 | 0.358
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.314 | 1.359 | 0.563 | 0.086 | 0.415 | 1.35 | 0.624
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 1.964 | 8.483 | 3.571 | 0.086 | 2.598 | 8.434 | 3.564 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 16.214 | 84.739 | 35.85 | 0.086 | 87.173 | 84.231 | 35.83 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.087 | 0.174 | 0.101 | 0.274 | 0.324 | 0.67 | 0.228
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0.32 | 0.203 | 0.274 | 0.374 | 0.811 | 0.297
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 1.08 | 1.866 | 1.272 | 0.274 | 1.483 | 2.29 | 1.862 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 12.438 | 18.513 | 12.633 | 0.274 | 15.565 | 18.162 | 18.554 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.158 | 0.68 | 0.289 | 0.086 | 0.207 | 0.712 | 0.359
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.315 | 1.359 | 0.563 | 0.086 | 0.415 | 1.35 | 0.624
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 1.998 | 8.482 | 3.579 | 0.086 | 2.599 | 8.434 | 3.565 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 16.805 | 84.747 | 35.709 | 0.086 | 87.171 | 84.234 | 35.834 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.087 | 0.174 | 0.101 | 0.274 | 0.324 | 0.67 | 0.229
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.174 | 0.32 | 0.203 | 0.274 | 0.374 | 0.811 | 0.297
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 1.083 | 1.867 | 1.272 | 0.274 | 1.484 | 2.29 | 1.862 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 12.433 | 18.518 | 12.635 | 0.274 | 15.564 | 18.16 | 18.553 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.226 | 5367129119209640 | 0.258 | 0.086 | 0.253 | 5332297671511620 | 0.328
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.454 | 10910181723484800 | 0.495 | 0.086 | 0.505 | 10846692128311800 | 0.558
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 2.802 | 69100305046033104 | 3.09 | 0.086 | 3.155 | 68727710277093000 | 3.092 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 21.441 | 6.9251e+17 | 31.157 | 0.086 | 95.736 | 6.8867e+17 | 31 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.099 | 1165835000000000 | 0.09 | 0.274 | 0.322 | 1199959000000000 | 0.222
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.198 | 2346697733970030 | 0.179 | 0.274 | 0.371 | 2352119000000000 | 0.28
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 1.237 | 14970575356736900 | 1.109 | 0.274 | 1.325 | 14385796717258100 | 1.62 | 摸底
case03 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 12.617 | 1.508e+17 | 11.073 | 0.274 | 14.194 | 1.4239e+17 | 16.177 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.226 | 5372542823021130 | 0.259 | 0.086 | 0.253 | 5334231996545560 | 0.328
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 0.454 | 10914435629391800 | 0.496 | 0.086 | 0.505 | 10847373676448300 | 0.558
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 2.74 | 69109673238856800 | 3.1 | 0.086 | 3.155 | 68732069718489104 | 3.093 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.056 | 23.186 | 6.9265e+17 | 31.244 | 0.086 | 95.736 | 6.8872e+17 | 31 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.099 | 1166045781965900 | 0.09 | 0.274 | 0.323 | 1200594000000000 | 0.222
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 0.198 | 2346369493203340 | 0.179 | 0.274 | 0.371 | 2352307704692080 | 0.28
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 1.237 | 14975382904331800 | 1.109 | 0.274 | 1.324 | 14382967865837300 | 1.62 | 摸底
case03 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.028 | 12.842 | 1.5082e+17 | 11.074 | 0.274 | 14.195 | 1.4239e+17 | 16.177 | 摸底

## case04 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.043 | -0.042 | NaN | -0.069 | -0.072 | -0.103 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.002 | -0.07 | NaN | -0.069 | -0.056 | -0.157 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.104 | -0.772 | NaN | -0.069 | -0.362 | -1.512 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.065 | -1.504 | NaN | -0.069 | -2.103 | -2.924 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 4.404 | -2.962 | NaN | -0.069 | -9.964 | -5.745 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 0.625 | -7.342 | NaN | -0.069 | -70.613 | -14.199 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | -0.043 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.072 | -0.103 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | -0.001 | -0.054 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.139 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 1.111 | -0.315 | NaN | -0.07 | -0.362 | -1.051 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 2.045 | -0.589 | NaN | -0.07 | -2.103 | -2.002 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 4.398 | -1.131 | NaN | -0.07 | -9.964 | -3.901 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 0.401 | -2.753 | NaN | -0.07 | -70.612 | -9.587 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.043 | -0.045 | NaN | -0.071 | -0.072 | -0.103 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.002 | -0.038 | NaN | -0.071 | -0.056 | -0.122 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.105 | 0.141 | NaN | -0.071 | -0.362 | -0.591 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.042 | 0.327 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.081 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 4.443 | 0.702 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.056 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 0.295 | 1.835 | NaN | -0.071 | -70.612 | -4.976 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | NaN | 0.269 | 0.272 | 0.521 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.043 | NaN | 0.269 | 0.251 | 0.542 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.575 | 0.472 | NaN | 0.269 | -0.355 | 1.09 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -1.056 | 0.92 | NaN | 0.269 | -1.136 | 1.661 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -1.627 | 1.814 | NaN | 0.269 | -3.154 | 2.803 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.014 | 4.501 | NaN | 0.269 | -12.907 | 6.23 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | NaN | 0.27 | 0.272 | 0.521 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.033 | NaN | 0.27 | 0.251 | 0.532 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.577 | 0.192 | NaN | 0.27 | -0.355 | 0.81 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.055 | 0.358 | NaN | 0.27 | -1.136 | 1.1 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.624 | 0.689 | NaN | 0.27 | -3.155 | 1.679 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.014 | 1.688 | NaN | 0.27 | -12.906 | 3.423 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.272 | 0.522 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.023 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.522 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.575 | -0.088 | NaN | 0.271 | -0.355 | 0.53 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -1.056 | -0.203 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.54 | NaN
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -1.622 | -0.434 | NaN | 0.271 | -3.154 | 0.558 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.011 | -1.125 | NaN | 0.271 | -12.906 | 0.615 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.043 | -0.042 | NaN | -0.07 | -0.072 | -0.105 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.001 | -0.07 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.159 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.075 | -0.772 | NaN | -0.07 | -0.363 | -1.513 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.01 | -1.502 | NaN | -0.07 | -2.102 | -2.924 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 4.381 | -2.963 | NaN | -0.07 | -9.965 | -5.747 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 5.389 | -7.347 | NaN | -0.07 | -70.623 | -14.209 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | -0.043 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.072 | -0.105 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | -0.001 | -0.054 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.141 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 1.074 | -0.314 | NaN | -0.071 | -0.363 | -1.053 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 2.01 | -0.586 | NaN | -0.071 | -2.101 | -2.002 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 4.313 | -1.132 | NaN | -0.071 | -9.965 | -3.903 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 5.392 | -2.758 | NaN | -0.071 | -70.622 | -9.597 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.043 | -0.044 | NaN | -0.072 | -0.072 | -0.105 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.001 | -0.037 | NaN | -0.072 | -0.057 | -0.124 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.076 | 0.142 | NaN | -0.072 | -0.363 | -0.592 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.015 | 0.329 | NaN | -0.072 | -2.102 | -1.081 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 4.405 | 0.702 | NaN | -0.072 | -9.965 | -2.058 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 5.296 | 1.829 | NaN | -0.072 | -70.623 | -4.986 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | NaN | 0.269 | 0.272 | 0.52 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.043 | NaN | 0.269 | 0.251 | 0.542 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.579 | 0.472 | NaN | 0.269 | -0.356 | 1.089 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -1.057 | 0.918 | NaN | 0.269 | -1.137 | 1.659 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -1.611 | 1.812 | NaN | 0.269 | -3.157 | 2.799 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.047 | 4.496 | NaN | 0.269 | -12.912 | 6.225 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | NaN | 0.27 | 0.272 | 0.521 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.033 | NaN | 0.27 | 0.251 | 0.532 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.578 | 0.192 | NaN | 0.27 | -0.356 | 0.809 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.056 | 0.357 | NaN | 0.27 | -1.137 | 1.099 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.619 | 0.688 | NaN | 0.27 | -3.157 | 1.677 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.057 | 1.683 | NaN | 0.27 | -12.912 | 3.418 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.272 | 0.522 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.023 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.522 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.578 | -0.088 | NaN | 0.271 | -0.356 | 0.53 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -1.06 | -0.204 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.538 | NaN
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -1.623 | -0.437 | NaN | 0.271 | -3.157 | 0.555 | NaN | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.095 | -1.13 | NaN | 0.271 | -12.912 | 0.61 | NaN | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.042 | -0.026 | -0.047 | -0.069 | -0.07 | -0.092 | -0.108 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 0.021 | -0.082 | -0.079 | -0.069 | -0.031 | -0.199 | -0.139 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.707 | -1.491 | -0.894 | -0.069 | 0.277 | -2.914 | -0.932 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 3.091 | -2.951 | -1.741 | -0.069 | -0.82 | -5.732 | -1.761 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 7.045 | -5.865 | -3.399 | -0.069 | -7.387 | -11.364 | -3.424 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 10.2 | -14.746 | -8.429 | -0.069 | -63.773 | -28.389 | -8.34 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | -0.042 | -0.031 | -0.047 | -0.07 | -0.07 | -0.094 | -0.106
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 0.022 | -0.052 | -0.06 | -0.07 | -0.031 | -0.167 | -0.118
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 1.718 | -0.58 | -0.369 | -0.07 | 0.277 | -1.996 | -0.409
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 3.086 | -1.122 | -0.695 | -0.07 | -0.82 | -3.892 | -0.715
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 7.025 | -2.197 | -1.317 | -0.07 | -7.387 | -7.679 | -1.333 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 10.053 | -5.573 | -3.224 | -0.07 | -63.774 | -19.168 | -3.116 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.042 | -0.036 | -0.046 | -0.071 | -0.07 | -0.097 | -0.104
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 0.021 | -0.022 | -0.039 | -0.071 | -0.031 | -0.134 | -0.096
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.708 | 0.331 | 0.149 | -0.071 | 0.277 | -1.078 | 0.114
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 3.096 | 0.705 | 0.339 | -0.071 | -0.82 | -2.052 | 0.33
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 7.064 | 1.466 | 0.767 | -0.071 | -7.387 | -3.994 | 0.757 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 10.037 | 3.6 | 2.016 | -0.071 | -63.774 | -9.949 | 2.109 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | 0.005 | 0.269 | 0.273 | 0.52 | -0.165 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.009 | 0.059 | 0.009 | 0.269 | 0.257 | 0.563 | -0.159 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.331 | 0.911 | 0.116 | 0.269 | -0.194 | 1.652 | -0.005 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.564 | 1.807 | 0.226 | 0.269 | -0.811 | 2.795 | 0.155 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.626 | 3.596 | 0.448 | 0.269 | -2.501 | 5.078 | 0.474 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 2.182 | 8.804 | 1.171 | 0.269 | -11.244 | 11.75 | 1.501 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.006 | 0.27 | 0.273 | 0.52 | -0.164
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.009 | 0.038 | 0.007 | 0.27 | 0.257 | 0.542 | -0.161
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.331 | 0.35 | 0.048 | 0.27 | -0.194 | 1.091 | -0.073
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.564 | 0.683 | 0.088 | 0.27 | -0.81 | 1.673 | 0.016
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.615 | 1.346 | 0.17 | 0.27 | -2.501 | 2.832 | 0.195 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 2.195 | 3.177 | 0.475 | 0.27 | -11.245 | 6.133 | 0.805 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.271 | 0.273 | 0.521 | -0.163
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.009 | 0.017 | 0.006 | 0.271 | 0.257 | 0.521 | -0.163
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.333 | -0.211 | -0.021 | 0.271 | -0.194 | 0.532 | -0.142
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.564 | -0.441 | -0.05 | 0.271 | -0.811 | 0.551 | -0.122
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.621 | -0.903 | -0.108 | 0.271 | -2.501 | 0.587 | -0.083 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 2.132 | -2.446 | -0.222 | 0.271 | -11.245 | 0.521 | 0.108 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.042 | -0.024 | -0.047 | -0.07 | -0.071 | -0.094 | -0.109 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 0.022 | -0.08 | -0.079 | -0.07 | -0.032 | -0.201 | -0.141 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.656 | -1.49 | -0.89 | -0.07 | 0.276 | -2.917 | -0.934 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 3.16 | -2.949 | -1.731 | -0.07 | -0.821 | -5.734 | -1.764 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 6.692 | -5.865 | -3.47 | -0.07 | -7.387 | -11.367 | -3.425 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 8.906 | -14.73 | -8.513 | -0.07 | -63.781 | -28.381 | -8.353 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | -0.042 | -0.029 | -0.047 | -0.071 | -0.071 | -0.096 | -0.107
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 0.022 | -0.05 | -0.059 | -0.071 | -0.032 | -0.169 | -0.119
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 1.663 | -0.579 | -0.367 | -0.071 | 0.276 | -1.999 | -0.41
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 3.122 | -1.12 | -0.693 | -0.071 | -0.821 | -3.894 | -0.718
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 6.654 | -2.201 | -1.382 | -0.071 | -7.387 | -7.682 | -1.335 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 8.644 | -5.554 | -3.277 | -0.071 | -63.781 | -19.161 | -3.129 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.042 | -0.034 | -0.046 | -0.072 | -0.071 | -0.099 | -0.106
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 0.022 | -0.021 | -0.038 | -0.072 | -0.032 | -0.136 | -0.098
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.661 | 0.332 | 0.162 | -0.072 | 0.276 | -1.081 | 0.113
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 3.122 | 0.709 | 0.353 | -0.072 | -0.821 | -2.054 | 0.328
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 6.66 | 1.461 | 0.709 | -0.072 | -7.388 | -3.997 | 0.755 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 8.824 | 3.616 | 1.945 | -0.072 | -63.781 | -9.941 | 2.096 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | 0.005 | 0.269 | 0.273 | 0.52 | -0.165 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.01 | 0.059 | 0.009 | 0.269 | 0.257 | 0.563 | -0.159 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.331 | 0.912 | 0.117 | 0.269 | -0.193 | 1.652 | -0.004 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.56 | 1.808 | 0.225 | 0.269 | -0.812 | 2.794 | 0.153 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.645 | 3.598 | 0.448 | 0.269 | -2.5 | 5.08 | 0.473 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 2.448 | 8.804 | 1.171 | 0.269 | -11.244 | 11.748 | 1.502 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.006 | 0.27 | 0.273 | 0.52 | -0.164
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.01 | 0.038 | 0.007 | 0.27 | 0.257 | 0.542 | -0.161
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.331 | 0.351 | 0.048 | 0.27 | -0.193 | 1.093 | -0.073
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.563 | 0.683 | 0.088 | 0.27 | -0.811 | 1.672 | 0.016
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.652 | 1.347 | 0.17 | 0.27 | -2.501 | 2.834 | 0.195 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 2.466 | 3.177 | 0.475 | 0.27 | -11.245 | 6.132 | 0.805 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.007 | 0.271 | 0.273 | 0.521 | -0.164
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.01 | 0.018 | 0.006 | 0.271 | 0.257 | 0.521 | -0.163
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.332 | -0.21 | -0.02 | 0.271 | -0.193 | 0.532 | -0.142
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.562 | -0.44 | -0.051 | 0.271 | -0.812 | 0.55 | -0.124
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.658 | -0.902 | -0.108 | 0.271 | -2.501 | 0.589 | -0.084 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 2.467 | -2.449 | -0.221 | 0.271 | -11.245 | 0.516 | 0.109 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.042 | NaN | -0.042 | -0.069 | -0.071 | NaN | -0.102 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 0.007 | NaN | -0.069 | -0.069 | -0.034 | NaN | -0.13 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.259 | NaN | -0.761 | -0.069 | 0.19 | NaN | -0.82 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.689 | NaN | -1.538 | -0.069 | -0.997 | NaN | -1.537 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 4.172 | NaN | -3.007 | -0.069 | -7.752 | NaN | -2.971 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.218 | NaN | -7.239 | -0.069 | -64.882 | NaN | -7.269 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | -0.042 | NaN | -0.043 | -0.07 | -0.071 | NaN | -0.102
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 0.007 | NaN | -0.054 | -0.07 | -0.034 | NaN | -0.112
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 1.259 | NaN | -0.309 | -0.07 | 0.19 | NaN | -0.368
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 2.573 | NaN | -0.636 | -0.07 | -0.998 | NaN | -0.633
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 4.233 | NaN | -1.198 | -0.07 | -7.752 | NaN | -1.162 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.039 | 2.41 | NaN | -2.713 | -0.07 | -64.882 | NaN | -2.746 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.042 | NaN | -0.044 | -0.071 | -0.071 | NaN | -0.101
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 0.007 | NaN | -0.038 | -0.071 | -0.034 | NaN | -0.094
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.257 | NaN | 0.143 | -0.071 | 0.19 | NaN | 0.084
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.567 | NaN | 0.263 | -0.071 | -0.997 | NaN | 0.272
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 4.197 | NaN | 0.604 | -0.071 | -7.752 | NaN | 0.647 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.548 | NaN | 1.81 | -0.071 | -64.883 | NaN | 1.776 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.027 | NaN | 0.004 | 0.269 | 0.273 | NaN | -0.165 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.023 | NaN | 0.008 | 0.269 | 0.268 | NaN | -0.16 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.009 | NaN | 0.099 | 0.269 | 0.065 | NaN | -0.028 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.085 | NaN | 0.194 | 0.269 | -0.294 | NaN | 0.11 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.68 | NaN | 0.384 | 0.269 | -1.471 | NaN | 0.384 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 5.397 | NaN | 0.964 | 0.269 | -8.668 | NaN | 1.215 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.027 | NaN | 0.006 | 0.27 | 0.273 | NaN | -0.164
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | NaN | 0.007 | 0.27 | 0.268 | NaN | -0.162
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.009 | NaN | 0.04 | 0.27 | 0.065 | NaN | -0.087
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.087 | NaN | 0.075 | 0.27 | -0.295 | NaN | -0.01
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.683 | NaN | 0.144 | 0.27 | -1.47 | NaN | 0.145 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.425 | NaN | 0.362 | 0.27 | -8.668 | NaN | 0.612 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.027 | NaN | 0.007 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.163
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.268 | NaN | -0.163
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.01 | NaN | -0.019 | 0.271 | 0.065 | NaN | -0.147
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.084 | NaN | -0.045 | 0.271 | -0.294 | NaN | -0.13
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.678 | NaN | -0.097 | 0.271 | -1.471 | NaN | -0.097 | 摸底
case04 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 5.403 | NaN | -0.24 | 0.271 | -8.668 | NaN | 0.01 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | -0.042 | NaN | -0.042 | -0.07 | -0.071 | NaN | -0.104 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 0.007 | NaN | -0.069 | -0.07 | -0.035 | NaN | -0.131 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 1.271 | NaN | -0.77 | -0.07 | 0.189 | NaN | -0.821 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.57 | NaN | -1.506 | -0.07 | -0.998 | NaN | -1.539 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 4.34 | NaN | -2.971 | -0.07 | -7.755 | NaN | -2.975 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.036 | 2.918 | NaN | -7.247 | -0.07 | -64.892 | NaN | -7.28 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | -0.042 | NaN | -0.043 | -0.071 | -0.071 | NaN | -0.103
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 0.007 | NaN | -0.053 | -0.071 | -0.035 | NaN | -0.114
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 1.275 | NaN | -0.323 | -0.071 | 0.189 | NaN | -0.369
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 2.568 | NaN | -0.591 | -0.071 | -0.998 | NaN | -0.634
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 4.381 | NaN | -1.162 | -0.071 | -7.755 | NaN | -1.166 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.038 | 2.918 | NaN | -2.725 | -0.071 | -64.892 | NaN | -2.756 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | -0.042 | NaN | -0.044 | -0.072 | -0.071 | NaN | -0.103
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 0.006 | NaN | -0.038 | -0.072 | -0.035 | NaN | -0.096
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 1.275 | NaN | 0.131 | -0.072 | 0.189 | NaN | 0.083
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.58 | NaN | 0.302 | -0.072 | -0.998 | NaN | 0.27
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 4.361 | NaN | 0.642 | -0.072 | -7.755 | NaN | 0.643 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.041 | 2.958 | NaN | 1.798 | -0.072 | -64.892 | NaN | 1.767 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.027 | NaN | 0.004 | 0.269 | 0.273 | NaN | -0.166 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.023 | NaN | 0.008 | 0.269 | 0.268 | NaN | -0.161 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | -0.01 | NaN | 0.099 | 0.269 | 0.065 | NaN | -0.029 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.098 | NaN | 0.194 | 0.269 | -0.294 | NaN | 0.109 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.64 | NaN | 0.385 | 0.269 | -1.47 | NaN | 0.385 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.24 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 5.501 | NaN | 0.96 | 0.269 | -8.671 | NaN | 1.212 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.027 | NaN | 0.006 | 0.27 | 0.273 | NaN | -0.165
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | NaN | 0.007 | 0.27 | 0.268 | NaN | -0.162
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -0.01 | NaN | 0.04 | 0.27 | 0.065 | NaN | -0.088
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.099 | NaN | 0.075 | 0.27 | -0.295 | NaN | -0.011
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 0.641 | NaN | 0.145 | 0.27 | -1.47 | NaN | 0.144 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.32 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | 5.494 | NaN | 0.358 | 0.27 | -8.671 | NaN | 0.609 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 1 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.027 | NaN | 0.007 | 0.271 | 0.273 | NaN | -0.164
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.05 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | NaN | 0.006 | 0.271 | 0.268 | NaN | -0.163
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | -0.01 | NaN | -0.019 | 0.271 | 0.065 | NaN | -0.147
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.001 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.094 | NaN | -0.044 | 0.271 | -0.294 | NaN | -0.13
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0005 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 0.641 | NaN | -0.096 | 0.271 | -1.47 | NaN | -0.096 | 摸底
case04 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.48 | 0.0002 | 6.1232e-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.024 | 5.506 | NaN | -0.244 | 0.271 | -8.671 | NaN | 0.007 | 摸底

## case06 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case06 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8367 | Inf | 0 | 0 | -7.9484 | Inf
case06 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9561 | Inf | 0 | 0 | 9.6313 | Inf
case06 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.836 | Inf | 0 | 0 | -7.947 | Inf
case06 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9551 | Inf | 0 | 0 | 9.6312 | Inf

## case10 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case10 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.039 | 0.126 | -0.069 | 4105513000000000 | -0.07 | -0.04 | -0.157 | NaN
case10 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.039 | 0.178 | -0.065 | 5493868605681100 | -0.07 | -0.02 | -0.211 | NaN
case10 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.039 | 1.351 | 0.029 | 34512311477938900 | -0.07 | -2.098 | -1.448 | NaN | 摸底
case10 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | 0.137 | -0.008 | -924044100000000 | 0.271 | 0.23 | 0.53 | NaN
case10 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | 0.102 | -0.01 | -1300013000000000 | 0.271 | 0.184 | 0.54 | NaN
case10 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | -0.432 | -0.072 | -8926241209925650 | 0.271 | -1.136 | 0.762 | NaN | 摸底
case10 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.038 | 0.126 | -0.069 | 3321971000000000 | -0.071 | -0.041 | -0.158 | NaN
case10 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.038 | 0.18 | -0.065 | 5640844173549200 | -0.071 | -0.02 | -0.212 | NaN
case10 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.038 | 1.497 | 0.025 | 44615187707126704 | -0.071 | -2.101 | -1.452 | NaN | 摸底
case10 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | 0.138 | -0.008 | -909096000000000 | 0.271 | 0.23 | 0.53 | NaN
case10 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | 0.104 | -0.01 | -1248420000000000 | 0.271 | 0.184 | 0.54 | NaN
case10 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.025 | -0.438 | -0.07 | -7890292636492750 | 0.271 | -1.136 | 0.762 | NaN | 摸底

## case11 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case11 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 0.159 | -0.086 | 3249840044980260 | -0.07 | -0.04 | -0.156 | NaN
case11 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 0.258 | -0.088 | 9840138337912060 | -0.07 | -0.019 | -0.21 | NaN
case11 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 2.278 | -0.153 | 1.4107e+17 | -0.07 | -2.098 | -1.448 | NaN | 摸底
case11 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | 0.124 | -0.02 | 1815921000000000 | 0.271 | 0.23 | 0.53 | NaN
case11 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | 0.09 | -0.022 | 3142806000000000 | 0.271 | 0.184 | 0.54 | NaN
case11 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | -0.488 | -0.072 | 18367868227000700 | 0.271 | -1.136 | 0.762 | NaN | 摸底
case11 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 0.16 | -0.085 | 3391133403571470 | -0.071 | -0.041 | -0.158 | NaN
case11 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 0.26 | -0.088 | 9880808024684560 | -0.071 | -0.02 | -0.212 | NaN
case11 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.037 | 2.312 | -0.152 | 1.2689e+17 | -0.071 | -2.099 | -1.45 | NaN | 摸底
case11 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | 0.124 | -0.02 | 1843752000000000 | 0.271 | 0.229 | 0.53 | NaN
case11 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | 0.089 | -0.022 | 2995110149560840 | 0.271 | 0.184 | 0.54 | NaN
case11 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.027 | -0.492 | -0.071 | 18895845423701900 | 0.271 | -1.137 | 0.76 | NaN | 摸底

## case12 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case12 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.447 | Inf | 0 | 0 | -3.387 | Inf
case12 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7979 | Inf | 0 | 0 | -4.7887 | Inf
case12 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9035 | #NAME? | 0 | 0 | -37.0485 | Inf | 摸底
case12 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563 | Inf | 0 | 0 | 9.6358 | Inf
case12 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | Inf | 0 | 0 | 10.8599 | Inf
case12 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2758 | Inf | 0 | 0 | 39.02 | Inf | 摸底
case12 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4365 | Inf | 0 | 0 | -3.3565 | Inf
case12 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7907 | #NAME? | 0 | 0 | -4.7606 | Inf
case12 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8547 | #NAME? | 0 | 0 | -36.974 | Inf | 摸底
case12 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9537 | Inf | 0 | 0 | 9.6287 | Inf
case12 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3816 | Inf | 0 | 0 | 10.8507 | Inf
case12 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2764 | Inf | 0 | 0 | 39.0163 | Inf | 摸底

## case13 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case13 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.175 | -0.057 | NaN | -0.07 | -0.034 | -0.156 | NaN
case13 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.259 | -0.057 | NaN | -0.07 | -0.014 | -0.21 | NaN
case13 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.926 | -0.047 | NaN | -0.07 | -2.09 | -1.446 | NaN | 摸底
case13 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.352 | 0.012 | NaN | 0.271 | 0.232 | 0.531 | NaN
case13 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.398 | 0.011 | NaN | 0.271 | 0.186 | 0.54 | NaN
case13 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -2.487 | 0.008 | NaN | 0.271 | -1.13 | 0.766 | NaN | 摸底
case13 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.175 | -0.056 | NaN | -0.071 | -0.035 | -0.158 | NaN
case13 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.261 | -0.056 | NaN | -0.071 | -0.015 | -0.212 | NaN
case13 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 1.875 | -0.046 | NaN | -0.071 | -2.091 | -1.447 | NaN | 摸底
case13 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.352 | 0.012 | NaN | 0.271 | 0.232 | 0.53 | NaN
case13 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -1.397 | 0.012 | NaN | 0.271 | 0.186 | 0.54 | NaN
case13 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.023 | -2.483 | 0.009 | NaN | 0.271 | -1.129 | 0.766 | NaN | 摸底

## case14 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case14 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0904 | #NAME? | 0 | 0 | -3.0481 | Inf
case14 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4297 | #NAME? | 0 | 0 | -4.4373 | Inf
case14 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5191 | #NAME? | 0 | 0 | -36.6658 | Inf
case14 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | Inf | 0 | 0 | 9.5989 | Inf
case14 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3465 | Inf | 0 | 0 | 10.8164 | Inf
case14 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3211 | Inf | 0 | 0 | 39.0776 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1096 | Inf | 0 | 0 | -3.0641 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.445 | #NAME? | 0 | 0 | -4.4505 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.5387 | #NAME? | 0 | 0 | -36.7027 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9074 | Inf | 0 | 0 | 9.5872 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3303 | Inf | 0 | 0 | 10.8026 | Inf
case14 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2958 | Inf | 0 | 0 | 39.0546 | Inf

## case15 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 0.038 | -0.043 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | -0.001 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 0.025 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | -0.002 | -0.043 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 0.025 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 0.009 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | -0.003 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.041 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | -0.022 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.042 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | -0.039 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.043 | -0.002 | -0.046 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | -0.076 | -0.046 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.044 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | -0.093 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | -0.134 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.047 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | -0.171 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.049 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | -0.217 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.051 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | -0.263 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.053 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | -0.321 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | -0.378 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | -0.001 | -0.046 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | -0.452 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.061 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | -0.518 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | -0.001 | -0.047 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | -0.606 | -0.046 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | -0.001 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | -0.677 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.071 | -0.002 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | -0.764 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.057 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.075 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | -0.861 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.079 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | -0.954 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | -1.069 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | -0.002 | -0.046 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | -1.175 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.092 | -0.002 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | -1.283 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | -0.001 | -0.045 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | -1.4 | -0.044 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | 2.053 | 0.042 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 2.513 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | 2.042 | -0.047 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 2.224 | -0.04 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | 2.072 | 0.012 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 2.215 | -0.037 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 2.045 | -0.041 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 2.124 | -0.037 | NaN | -0.07 | -2.099 | -1.446 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 2.063 | -0.018 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 2.023 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.041 | 2.042 | -0.046 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 1.855 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.042 | 2.069 | -0.007 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | 2.008 | -0.037 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.043 | 2.072 | -0.113 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | 1.42 | -0.04 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.044 | 2.07 | -0.013 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | 1.996 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | 2.046 | -0.05 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | 1.741 | -0.04 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.047 | 2.072 | -0.046 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | 1.807 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.049 | 2.071 | -0.046 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | 1.634 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.051 | 2.055 | -0.014 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | 1.703 | -0.041 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.053 | 2.069 | -0.06 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | 1.536 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | 2.064 | -0.012 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | 1.75 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | 2.067 | -0.077 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | 1.374 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.061 | 2.068 | -0.016 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | 1.632 | -0.037 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | 2.072 | -0.127 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | 0.968 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | 2.064 | -0.055 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | 1.364 | -0.037 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.071 | 2.046 | 0.001 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.45 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | 1.095 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.075 | 2.06 | -0.006 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | 1.304 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.079 | 2.073 | 0.016 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | 1.237 | -0.038 | NaN | -0.07 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | 2.067 | -0.071 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | 0.794 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | 2.059 | -0.093 | NaN | -0.07 | -2.103 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | 0.848 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.092 | 2.069 | -0.009 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | 0.904 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | 2.066 | -0.007 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | 0.761 | -0.039 | NaN | -0.07 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | 4.391 | 0.151 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 4.451 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | 4.388 | -0.054 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 4.454 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | 4.442 | 0.073 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 4.784 | -0.03 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 4.479 | -0.003 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 4 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 4.408 | 0.003 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 4.297 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.041 | 4.414 | -0.066 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 3.972 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.962 | -2.792 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.042 | 4.436 | 0.026 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | 3.925 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.043 | 4.372 | -0.172 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | 2.986 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.044 | 4.407 | 0.04 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | 3.888 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | 4.452 | -0.051 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | 2.66 | -0.029 | NaN | -0.07 | -9.961 | -2.791 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.047 | 4.431 | -0.068 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | 2.967 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.049 | 4.403 | -0.079 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | 3.139 | -0.03 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.051 | 4.4 | -0.007 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | 4.011 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.053 | 4.409 | -0.001 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | 2.655 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | 4.426 | 0.027 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | 2.982 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | 4.427 | -0.084 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | 2.572 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.061 | 4.406 | 0.042 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | 3.806 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | 4.455 | -0.277 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | 1.703 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | 4.432 | -0.052 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | 3.395 | -0.032 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.071 | 4.399 | 0.08 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | 2.259 | -0.03 | NaN | -0.07 | -9.963 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.075 | 4.388 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | 2.7 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.079 | 4.403 | 0.065 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | 3.158 | -0.034 | NaN | -0.07 | -9.966 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | 4.454 | -0.002 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | 2.844 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | 4.392 | -0.126 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | 2.835 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.092 | 4.429 | -0.057 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | 2.234 | -0.031 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | 4.391 | 0.042 | NaN | -0.07 | -9.964 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | 2.517 | -0.033 | NaN | -0.07 | -9.965 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -0.442 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -0.594 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -0.765 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -0.959 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -1.171 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | 0 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -1.395 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -1.638 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -1.889 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -2.147 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -2.407 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -2.662 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -2.915 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -3.159 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -3.389 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -3.605 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -3.802 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -3.985 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -3.33 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -4.291 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -4.415 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -4.524 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -4.615 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.166 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -4.691 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -4.753 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -4.803 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -4.844 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | -1.055 | 0.054 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -1.313 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.001 | -1.049 | 0.013 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -1.68 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | -1.055 | 0.036 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -1.729 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | -1.057 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -2.029 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | -1.057 | 0.01 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -2.295 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | -1.054 | 0.048 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -2.313 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | -1.054 | 0.036 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -2.632 | 0.023 | NaN | 0.271 | -1.134 | 0.765 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | -1.055 | 0.036 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -2.818 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | -1.055 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -3.181 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | -1.054 | 0.014 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -3.484 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | -1.055 | 0.032 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -3.65 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | -1.054 | 0.027 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -3.917 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.135 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | -1.055 | 0.014 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -4.267 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | -1.056 | 0.017 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -4.486 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | -1.056 | -0.001 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -4.741 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | -1.057 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -4.851 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | -1.053 | 0.011 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -5.074 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | -1.053 | 0.03 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -4.314 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | -1.051 | 0.012 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -5.377 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | -1.054 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -5.465 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | -1.053 | 0.008 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -5.629 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.135 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | -1.053 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -5.686 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.166 | -1.052 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -5.773 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.135 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | -1.057 | 0.023 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -5.79 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | -1.057 | 0.024 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -5.834 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | -1.056 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -5.901 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | -1.618 | 0.08 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -1.759 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.001 | -1.622 | 0 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -2.191 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | -1.624 | 0.039 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -2.242 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | -1.62 | 0.028 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -2.555 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | -1.627 | -0.007 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -2.886 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | -1.63 | 0.06 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -2.78 | 0.016 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | -1.633 | 0.043 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -3.06 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | -1.633 | 0.044 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -3.268 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | -1.625 | 0.027 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -3.683 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | -1.62 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -4.096 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | -1.626 | 0.03 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -4.217 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | -1.626 | 0.034 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -4.494 | 0.016 | NaN | 0.271 | -3.153 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | -1.626 | 0.008 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -4.866 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | -1.631 | 0.001 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -5.037 | 0.017 | NaN | 0.271 | -3.152 | 1.008 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | -1.628 | -0.017 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -5.265 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | -1.627 | 0.008 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -5.481 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | -1.623 | -0.001 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -5.743 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | -1.627 | 0.036 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -4.762 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | -1.622 | 0.001 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -5.961 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | -1.621 | 0.01 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -6.012 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | -1.626 | -0.003 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -6.217 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | -1.614 | 0.007 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -6.239 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.166 | -1.629 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -6.321 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | -1.628 | 0.019 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -6.337 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | -1.625 | 0.018 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -6.436 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | -1.627 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -6.452 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | -0.001 | -0.042 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 0.04 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 0.024 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 0.024 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.039 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 0.009 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | -0.003 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | -0.022 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.041 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | -0.041 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.042 | -0.001 | -0.045 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | -0.077 | -0.045 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.043 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | -0.093 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | -0.134 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.046 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | -0.173 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.048 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | -0.214 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.05 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | -0.263 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.053 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | -0.321 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | -0.38 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | -0.453 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.06 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | -0.518 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | -0.001 | -0.046 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | -0.602 | -0.045 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | -0.678 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.07 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | -0.767 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.074 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | -0.858 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.078 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | -0.959 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | -1.063 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | -1.174 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.091 | -0.001 | -0.044 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | -1.284 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | -0.001 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | -1.393 | -0.043 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | 2.014 | 0.053 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 2.512 | -0.039 | NaN | -0.071 | -2.104 | -1.452 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | 2.016 | -0.054 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 2.064 | -0.039 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | 2.008 | 0.016 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 2.32 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.039 | 2.016 | -0.03 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 2.11 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 2.013 | -0.012 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 2.081 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 2.012 | -0.035 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 1.979 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.041 | 2.012 | -0.01 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | 2.126 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.043 | 2.014 | -0.117 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | 1.666 | -0.04 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.043 | 2.013 | 0.001 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | 2.221 | -0.036 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | 2.015 | -0.063 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | 1.801 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.046 | 2.015 | -0.035 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | 1.735 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.048 | 2.012 | -0.041 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | 1.717 | -0.036 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.05 | 2.001 | -0.018 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | 1.893 | -0.036 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.448 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.052 | 2.012 | -0.046 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | 1.493 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | 2.026 | -0.009 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | 1.733 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | 2.004 | -0.09 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | 1.268 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.06 | 2.026 | -0.029 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | 1.721 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.103 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | 2.012 | -0.153 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | 0.994 | -0.039 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | 2.007 | -0.027 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | 1.445 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.07 | 2.016 | -0.018 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | 1.268 | -0.039 | NaN | -0.071 | -2.104 | -1.451 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.074 | 2.016 | -0.009 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | 1.325 | -0.036 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.078 | 2.022 | 0.001 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | 1.239 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | 2.023 | -0.097 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | 0.575 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | 2.022 | -0.058 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | 0.691 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.091 | 2.014 | -0.054 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | 0.657 | -0.038 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | 2.023 | -0.028 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | 0.766 | -0.037 | NaN | -0.071 | -2.101 | -1.449 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.038 | 4.207 | 0.14 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -0.04 | 4.12 | -0.028 | NaN | -0.071 | -9.962 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.039 | 4.22 | -0.05 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.04 | 3.687 | -0.029 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.039 | 4.196 | 0.062 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.04 | 3.91 | -0.03 | NaN | -0.071 | -9.963 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.039 | 4.265 | -0.014 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 4.082 | -0.033 | NaN | -0.071 | -9.967 | -2.798 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 4.31 | 0.014 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.04 | 4.093 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 4.191 | -0.071 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.04 | 3.141 | -0.029 | NaN | -0.071 | -9.963 | -2.794 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.041 | 4.314 | 0.041 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.04 | 3.919 | -0.032 | NaN | -0.071 | -9.966 | -2.797 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.043 | 4.22 | -0.169 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.04 | 2.711 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.043 | 4.211 | 0.04 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.04 | 3.89 | -0.033 | NaN | -0.071 | -9.966 | -2.798 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.045 | 4.204 | -0.064 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.04 | 3.224 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.046 | 4.265 | -0.041 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.04 | 3.227 | -0.028 | NaN | -0.071 | -9.961 | -2.792 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.048 | 4.482 | -0.054 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.04 | 3.189 | -0.032 | NaN | -0.071 | -9.966 | -2.797 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.05 | 4.266 | 0.041 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.04 | 4.588 | -0.035 | NaN | -0.071 | -9.969 | -2.8 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.052 | 4.271 | -0.059 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.04 | 3.456 | -0.028 | NaN | -0.071 | -9.961 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.055 | 4.401 | 0.025 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.04 | 3.356 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.966 | -2.797 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.058 | 4.309 | -0.084 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.04 | 3.067 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.06 | 4.264 | 0.043 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.04 | 2.878 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.064 | 4.367 | -0.244 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.04 | 1.314 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.964 | -2.795 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.067 | 4.326 | -0.046 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.04 | 3.304 | -0.031 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.071 | 4.225 | 0.021 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.04 | 2.95 | -0.028 | NaN | -0.071 | -9.962 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.074 | 4.259 | -0.011 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.04 | 2.376 | -0.03 | NaN | -0.071 | -9.962 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.078 | 4.269 | -0.003 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.04 | 2.942 | -0.032 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.083 | 4.197 | 0 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.04 | 2.709 | -0.032 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.087 | 4.152 | -0.079 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.04 | 2.947 | -0.033 | NaN | -0.071 | -9.968 | -2.799 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.091 | 4.402 | -0.131 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.04 | 1.478 | -0.03 | NaN | -0.071 | -9.962 | -2.793 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.096 | 4.32 | 0.109 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.796 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.04 | 3.032 | -0.03 | NaN | -0.071 | -9.965 | -2.797 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -0.441 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -0.595 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -0.765 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -0.959 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -1.171 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | 0 | 0.028 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -1.395 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -1.637 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -1.888 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -2.146 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -2.407 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -2.663 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -2.915 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -3.158 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -3.388 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -3.605 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -3.802 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -3.985 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -3.33 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -4.291 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -4.415 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -4.524 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -4.614 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.165 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -4.691 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -4.753 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -4.803 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | 0 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -4.844 | 0.027 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | -1.058 | 0.053 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -1.309 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.001 | -1.055 | 0.015 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -1.664 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | -1.057 | 0.033 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -1.736 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | -1.058 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -2.029 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | -1.059 | 0.008 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -2.259 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | -1.057 | 0.051 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -2.313 | 0.022 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | -1.056 | 0.029 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -2.621 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | -1.057 | 0.039 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -2.859 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | -1.057 | 0.023 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -3.169 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | -1.061 | 0.014 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -3.499 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | -1.056 | 0.035 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -3.628 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | -1.058 | 0.028 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -3.937 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | -1.057 | 0.01 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -4.288 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | -1.052 | 0.017 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -4.469 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | -1.061 | 0.003 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -4.736 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | -1.06 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -4.833 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | -1.06 | 0.014 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -5.072 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | -1.056 | 0.027 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -4.329 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | -1.06 | 0.014 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -5.384 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | -1.057 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -5.459 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | -1.058 | 0.009 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -5.612 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | -1.059 | 0.018 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -5.66 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.166 | -1.057 | 0.016 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -5.76 | 0.02 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | -1.055 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.762 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -5.794 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | -1.06 | 0.024 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -5.832 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | -1.058 | 0.019 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -5.901 | 0.021 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.763 | NaN
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.006 | -1.624 | 0.079 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.023 | -1.707 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.001 | -1.627 | 0.001 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.023 | -2.276 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -0.007 | -1.618 | 0.037 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.023 | -2.273 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.015 | -1.621 | 0.009 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.023 | -2.554 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.024 | -1.622 | -0.017 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.023 | -2.833 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -0.033 | -1.621 | 0.064 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.023 | -2.781 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.154 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -0.043 | -1.62 | 0.046 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.023 | -3.145 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -0.053 | -1.614 | 0.055 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.023 | -3.336 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -0.063 | -1.615 | 0.027 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.023 | -3.732 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.074 | -1.621 | -0.006 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.023 | -4.02 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -0.084 | -1.623 | 0.022 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.023 | -4.326 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.158 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.094 | -1.619 | 0.031 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.023 | -4.424 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -0.104 | -1.62 | -0.007 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.023 | -4.884 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -0.113 | -1.62 | 0.009 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.023 | -5.073 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -0.122 | -1.617 | -0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.023 | -5.368 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -0.13 | -1.624 | 0.004 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023 | -5.463 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.158 | 1.002 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -0.137 | -1.621 | -0.007 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.023 | -5.751 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -0.111 | -1.62 | 0.048 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.023 | -4.749 | 0.012 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.003 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -0.149 | -1.615 | -0.005 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.023 | -5.979 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -0.154 | -1.615 | 0.007 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.023 | -6.01 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -0.159 | -1.62 | -0.001 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.023 | -6.263 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.005 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -0.162 | -1.619 | 0.011 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.023 | -6.286 | 0.016 | NaN | 0.271 | -3.153 | 1.007 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -0.165 | -1.62 | 0.004 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.023 | -6.318 | 0.015 | NaN | 0.271 | -3.155 | 1.006 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -0.168 | -1.617 | 0.02 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.023 | -6.297 | 0.013 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -0.17 | -1.621 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.023 | -6.441 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -0.172 | -1.62 | 0.009 | NaN | 0.271 | -3.157 | 1.004 | NaN | 摸底
case15 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.023 | -6.488 | 0.014 | NaN | 0.271 | -3.156 | 1.005 | NaN | 摸底

## case16 test report
dynamic_test | ADC_samp_freq | fund_wave_freq | ADC_OSR | scan_freq | PGA | fund_wave_amp_vol | fund_wave_amp_current | power_factor | vol_dc_bias | current_dc_bias | harmonic_wave_oder | amp_harmonic_vol | amp_harmonic_current | full_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | full_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | full_P_err (P有功功率误差(‰)) | full_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | fund_RMSU_err (RMSU电压有效值误差(‰)) | fund_RMSI_err (RMSI电流有效值误差(‰)) | fund_P_err (P有功功率误差(‰)) | fund_Q_err (Q无功功率误差(‰)) | 备注
case16 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 0.108 | 0.03 | NaN | -0.07 | -0.064 | -0.115 | NaN
case16 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 0.13 | 0.031 | NaN | -0.07 | -0.056 | -0.129 | NaN
case16 | 819200 | 50 | 128 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 2.423 | 0.135 | NaN | -0.07 | -2.1 | -1.447 | NaN | 摸底
case16 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.412 | 0.249 | NaN | 0.271 | 0.262 | 0.523 | NaN
case16 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.407 | 0.25 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case16 | 819200 | 50 | 256 | 50 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.11 | 0.413 | NaN | 0.271 | -1.137 | 0.763 | NaN | 摸底
case16 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 0.108 | 0.031 | NaN | -0.071 | -0.065 | -0.117 | NaN
case16 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 0.13 | 0.032 | NaN | -0.071 | -0.057 | -0.131 | NaN
case16 | 983040 | 60 | 128 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.03 | 2.267 | 0.132 | NaN | -0.071 | -2.102 | -1.45 | NaN | 摸底
case16 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.412 | 0.249 | NaN | 0.271 | 0.262 | 0.523 | NaN
case16 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.407 | 0.25 | NaN | 0.271 | 0.251 | 0.526 | NaN
case16 | 983040 | 60 | 256 | 60 | 1 | 0.4 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.052 | 0.112 | 0.414 | NaN | 0.271 | -1.136 | 0.764 | NaN | 摸底